项目1 光学显微镜1套

一、主要技术参数

1.	系统组成：生物显微镜、摄像系统及软件系统

2.	用途：用于临床诊断、教学、观察研究

3.	光路系统：具有无限远光路设计，无误差修正光路，达到增强光路，对比度及分辨率效果

4.	光源：12V 100W，长寿命卤素灯透射照明光源，可在90-250V内自动调节

5.	聚光器：标准聚光镜，CL/PH彩色标注（1.25X—100X）数值孔径≥0.85

6.	镜筒：三目照相镜筒，50%/50%分光，前方视线无遮档设计

7.	目镜：可作屈光度调节的10倍目镜一对，FOV≥22mm

8.	物镜转换器：六孔位物镜转换器，具有防水设计

9.	物镜：平场消色差清晰物镜，高数值孔径

2.5倍：N.A.≥0.07

5 倍：N.A.≥0.12

10倍：N.A. ≥0.25

20倍：N.A. ≥0.40

40倍：N.A. ≥0.65

10.	调焦系统：3档调焦,粗≥4um中≥2um精1um有上限停止位置，旋钮内置防下滑结构

11.	接口：配备C-型接头,HC给 1/2" CCD

二、配置要求：

1	显微镜主机1台

2	6位物镜转换器1个

3	3位滤光片支架1个

4	日光滤光片3套

5	照相镜筒1个

6	卤素灯2个

7	聚光镜1个

8	明场目1个

9	物镜6个

10	匀光镜插件1套

11	C-型接头1个

12	正常工作所需的其它工具及附件

项目2 视频脑电图仪2套

一、主要技术参数

- 功能概述：具有常规脑电图、脑电地形图、动态脑电图等功能

- 通道配置：≥20通道，包含16通道常规脑电通道，另配≥4个通道自定义设置可实现中央顶导联，蝶骨电极、心电、眼动、肌电等功能,可根据需要选择搭配

- 传输方式：数据采用无线/蓝牙方式传输

- 电压测量：25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm

- 时间常数：0.1s、0.2s、0.3s；0.03s

- 噪声电平≤0.4μVrms

- 共模抑制比≥110dB

- 幅频特性：0.5Hz～60Hz

- 耐极化电压：加±500mV的直流极化电压

- 输入阻抗：不小于1000MΩ（共模），不小于10MΩ（差模）

- 灵敏度：10μV/cm ～ 1600μV/cm分18档可调

- 走纸速度：0.1cm/s ～ 10cm/s分10档可调

- 采集频率：128Hz、256Hz、512Hz可调

- 采样分辨率：16bit

- 低通滤波：5Hz ～ 70Hz分10档可调

- 数据库管理：病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份

- 导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式

- 事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验

- 定标校准：具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性

- 测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求

- 具有棘波分析、地形图分析等功能

- 具有实时能量频谱定量分析、实时昏迷指数、实时振幅整合脑电等功能

- 液晶显示：动态盒带有大屏幕液晶屏，医生可不通过软件就能通过脑电盒上屏幕了解电极是否佩戴合适

- 患者按键：动态记录时设有事件标记按钮，按下后可准确标记患者癫痫发作时间；

- 视频控制：配备视频摄像的视频脑电检测功能，直接通过快捷操作台控制视频，对视频角度、远近等进行遥控；

- 视频同步：帧同步视频脑电采集，回放，编辑

二、配置要求：

- 脑电图放大盒一个

- 脑电图采集附件一套

- 视频系统一套

- 工作站（含台车、电脑、显示器、软件）一套

采购中心

2018.4.25