总体要求：

1. 所供设备参数和配置符合临床使用需求；
2. 所有设备保修时间≥2年；
3. 设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；
4. 设备如有耗材必须提供耗材价格，耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；
5. 若设备需与医院信息系统相连，所产生的一切费用由供应商承担。

项目1 层流床4台

主要技术参数

1. 主要结构方式：垂直型

外形尺寸≤长×宽×高：2400×1100×2100（mm）。

超大工作区≥长×宽×高：2000×1000×1600（mm）

1. 固定式两用脚轮坚固耐用，便于室内移动；
2. 采用轨道装置的高透明度软垂帘，便于消毒和更换；
3. 控制系统：触摸开关、数码显示，实时显示温度。具有倒计时控制，方便医护人员对病人病情的记录和监控以及对设备自净时间的控制；
4. 多重过滤系统，初效滤网更换方便；
5. 送风系统：多挡调速，可控制噪音及风速；
6. 洁净度及净化消毒效果：罩内整体百级ISO5级（即医用一类空气环境）；
7. 沉降菌：无菌室内沉降菌平均数≤1cfu/平皿；
8. 无隔板高效过滤器4块，（过滤面积达到1.9平米，同类产品领先）与有隔板高效过滤器相比，过滤面积更大，送风更加均匀，容尘量更大，阻力更低，洁净效果更好，有效提高净化质量；
9. 噪音≤50dB；
10. 提供产品相关检测报告；
11. 提供各级过滤器报价；
12. 每台配置初效过滤器和垂帘若干;
13. 列出详细的配置清单