**设备名称：大体标本成像系统**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量： 1套
2. 用途： 对标本进行测量，图像和视频的储存和调取。
 |
|  **主要功能及参数**1、成像像素：≥2600万；2、传感器尺寸：全画幅≥36mm×24mm；3、最高分辨率：≥6240×4160；4、镜头直径：φ67mm；5、配置液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；6、控制系统：电脑控制和手势控制变焦图像放大、缩小及拍照；7、工作台面≥380mm×500mm，采用耐腐蚀耐磨底板，并配置两种颜色带标尺切割板各一块；8、支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下各可以调节≥600mm；可以随意转动；9、软件功能：9.1 软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、长度、多重标注、切割标注；9.2 可对ESD标本形态大小、尺寸、面积进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘复原图；9.3 主机可与电脑直接连接，软件控制光圈大小、曝光时间、白平衡、感光度、图像放大、缩小、对焦及拍摄；\*9.4 实时取景显示，设备软件与医院病理系统免费对接，具备录制视频和拍照功能，并且可以通过病理号直接调取视频，仪器安装即可实现以上功能。 |
| **主要配置及附件**主机1台，支架1套，POM底板1块，白色带标尺切割板1块，蓝色带标尺切割板1块，标本成像系统软件1套。 |
|  **售后服务要求**1. 提供医疗设备注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期2年，终身维修，维修24小时内反应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级；
4. 交货期：合同签订后2个月内。
 |

备注：\*为重要参数。