细胞因子检测平台租赁

基本要求 - 数量：1套； - 用途：检测细胞因子，包括但不限于IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF。

主要功能及参数 1、设备的灵敏度和读取效率高，能达到临床部门的使用要求； 2、设备故障率低，能保障临床的正常使用； 3、具备完善的质控体系； 4、线性范围：5～5000pg/mL； 5、样本类型：血清、血浆；吸入样本体积25～200μL； 6、重复性：CV≤15%； 7、配套试剂要求： 7.1具备食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证或备案证明； 7.2配套试剂包括校准品、质控品、缓冲液、稀释液等； 7.3试剂有效期在≥12个月，并在贮藏及使用期间保证质量稳定； 7.4技术成熟可靠，具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，货源充足，供货及时，冷链运输，提供24小时内加急供货的应急能力； 7.5试剂必须在浙江省药械平台有采购产品代码，提供相关佐证材料，并同意线上采购；且供应商必须在浙江省药械平台有本次采购试剂的配送权； 7.6提供项目试剂耗材价格； 8、可对接医院LIS系统，LIS 系统接口对接所产生的费用由供应商承担； 9、提供的所有设备为全新、未曾使用过的，并提供最新的软件版本； 10、提供设备正常工作所需场地改造的设计（如需）。

设备售后服务要求 1、提供完整有效的医疗器械注册证或备案证明，进口产品必须提供进口产品报关单； 2、提供7×24服务支持，维修响应≤4小时，48小时未解决问题需免费提供备用机； 3、提供租赁设备完整的技术资料，包括操作手册2套、维修手册1套及电子版本； 4、提供免费软件升级并及时提供仪器新功能和新技术的实验与临床应用资料； 5、租赁期3年，租赁期内提供1年2次免费保养，租赁起始日期以医院安装验收中的验收日期为准，租赁合同期内，提供所有租赁设备的全免费保修，不再收取维修所需的备件更换费用； 6、免费提供设备使用人员的操作培训及针对常见故障的维修培训，直至用户熟练操作； 7、合同签订后2个月内进行设备安装、调试和验收，交货地点为院方指定地点，设备到达用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后7天内派工程技术人员到达现场，在院方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试并承担由此产生的一切费用。