浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：常频呼吸机 1批

使用部门：综合ICU、急诊、麻醉科（莫干山院区）

基本要求 - 数量：16台； - 用途：用于新生儿及各年龄段儿童的呼吸支持和治疗。

主要功能及参数 1、主要功能： ▲1.1 非内置涡轮机供气方式； 1.2 应有全中文操作界面，具有屏幕触摸操作方式；主机内彩色触摸显示屏：≥12英寸（非外配）；能显示压力、流量、容量3导波形和监测参数及P—V、F—V环；可提供20种以上参数的24小时趋势图及设置参数报警事件回顾； 1.3 呼出流量传感器采用先进的技术测量精度高，适用于新生儿及各年龄段儿童； 1.4 主机具备升级功能，如原厂有高端功能均可升级，呼吸机的版本可以免费升级； 1.5 内、外呼吸回路及呼气阀均可清洗、消毒； ★1.6 通气模式：容量控制通气（VCV）；压力控制通气（PCV）；同步间隙指令通气（SIMV）；压力支持通气（PSV）；自主呼吸/持续气道正压（SPONT/CPAP）；压力调节容量保证通气（PRVC或Autoflow），VS容量模块，Bi-vent module双水平正压通气模块，NIV module无创通气模块； 1.7 配置经鼻CPAP功能； 1.8 主机具备快速从待机进入危重病人抢救状态； 1.9 具备数据存储功能，可存储屏幕及≥20s的实时波形； 1.10 配置内置电池，电池最少能保证供电60分钟； ▲1.11具备新生儿模式或提供实现方案； 2、主要性能参数： 2.1 潮气量：2～4000ml； 2.2 通气频率：4～100次/分； 2.3 吸气时间：0.1～5秒； 2.4 最大吸气流速：≥180升/分； 2.5 PEEP/CAPA：0～45cmH2O； 2.6 吸气压力：0～100mbar； 2.7 压力上升时间：0～2秒； 2.8 供氧浓度：21%～100%可调； 2.9 呼气触发灵敏度：1%～70%； ★2.10 同时具备压力触发和流速触发； 2.11 监测项目，至少应有吸入和呼出潮气量、分钟通气量、自主呼吸潮气量、自主呼吸分钟通气量、峰压、平台压、呼气末正压、平均压、峰值流速、平均流速、呼吸频率、自主呼吸频率、呼吸比、吸气时间、氧浓度监测等； 2.12 有智能报警管理系统，至少包括气道压力、供气压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息报警时间、供电、硬件故障等参数报警； 2.13 具备肺功能监测，至少包括动态顺应性、口腔闭合压P0.1、肺弹性阻力、时间常数、呼气末流速等参数。

每台主要配置及附件 1、主机1台，台车1只，采用超声原理的呼出盒2个或同等价值的其他类型的呼出传感器，电池2块，模拟肺1个，高压供气（氧）管2根，汽水分离器1个，氧电池1个，回路挂臂1副，湿化器1个（含固定器、加热丝、温度传感器），原装重复性呼吸回路、湿化罐各3副（婴儿型2副、儿童型1副）； 2、主机操作软件1套，包含如下模式或其他同类实现方式： Volume Control (VC)； Pressure Control (PC)； Pressure Reg. Volume Control（PRVC）； Pressure Support (PS) with Back-up Ventilation； SIMV (VC)+PS； SIMV (PC)+PS； SIMV (PRVC)+PS； CPAP/SPONT； VS容量支持模块； Bi-vent moduleBi-ven模块； NIV module无创通气模块； 3、其他优惠条件。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供不少于2次操作培训； - 保修期≥3年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。