脉搏血氧饱和度仪参数

产品1（台式，43个）

- 总体要求

适用范围：用于对新生儿、小儿及成人的无创脉搏血氧监测。

- 主要功能和技术参数

1、可用于检测SpO2；

2、可保存至少88000个数据时间，包括日期，时间，报警状态，脉率以及SpO2数值；

3、具有两个图形格式，一个SpO2参数图，一个脉搏频率参数图；

4、至少有以下扫描速度可选择：6.25, 12.5, 25.0mm/s；

5、有成人模式、儿童模式及新生儿模式等多种报警模式选择；

6、最长可达5小时的电池续航；

7、能记录长达96小时的趋势变化；

8、准确度：

氧饱和度（%SpO2±1标准差）

成人:70%-100% ±2位

新生儿：70%-100%±2位

低灌注情况下氧饱和度：70%-100%±2位

脉率：20-250次/分 ±3次/分

低灌注情况下脉率：20-250次/分 ±3次/分

9、氧饱和度测量范围：1%-100%

10、脉率测量范围：20-250次/分

11、报警上限：21%-100%

12、报警下限：20%-99%

13、脉率振幅范围：0.03%-20%；

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台；

- 1次性探头1个，重复性探头1个；

产品二（手持式，38个）

一、总体要求

适用范围：用于对新生儿、小儿及成人的无创脉搏血氧监测。

二、主要功能和技术要求

1、可监测血氧饱和度、脉率、体积描记波形图、患者数据等；

2、可显示血氧饱和度，脉率，脉搏幅度指示图等；

3、能应对各种困难的监测情况，如低灌注，信号干扰，包括运动；

4、可根据心脏输出信号跟踪血氧值，当干扰信号出现时，会增加取平均值的心率段数量将波形经过CGA处理，选择参考最邻近一次的心脏信号综合得出新的信号，从而更确保血氧数值的精确性；

5、测量精度：在60%-100% 为+ 3, 70%-100% 为+ 2的误差；

★6、显示范围：SPO2：0%-100%，脉率：20-250bpm；

7、具有多种报警方式；

8、与多种传感器兼容，为临床医生提供准确快速的血氧治疗监测；

三、配置要求（单台设备）

1、主机1台；

2、一个一次性探头及一个重复性探头；

3、保护套1个；