浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：重症监护床

使用部门：急诊（滨江院区），

急诊、综合ICU（莫干山院区）

基本要求 - 数量：34张； 2、用途：用于重症或术后的护理。

主要功能及参数 ▲1、床板主要升降机构以电动电控方式实现； 2、床板具有Back Extension功能，即背板上升时自动回缩适当的距离，使床板自动回缩适当的距离，使床板贴合人体曲线的弧度，减轻背部上升所导致的臀部摩擦以及腹部压迫感，使患者利用病床实现坐姿； 3、床板采用优质冷轧钢板一次冲压成型，不易变形，承重、抗冲击能力强；透气设计，易于保持床板整体干燥； 4、床体表面涂层设计，抗酸碱、耐腐蚀、耐退色内外防锈，使用寿命长； 5、头脚板： 5.1床头、脚板采用高密度聚乙烯（HDPE)树脂材料一体吹塑成型。 5.2具有锁定装置，可快速拆卸，紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 5.3头脚板均有按人体工程学原理设计的把握手柄，便于推行，并配有防撞轮装置。 ★6、采用分体式升降护栏，共四片，每片护栏一片式设计，降低患者夹伤风险； 6.1护栏的上部呈易于握持的形状,可作病人起立时的助力棒； 6.2护栏在受由内向外压力时无法打开，需受外向内压力方可打开，有效防止病人在床上时私自打开护栏下床而造成的坠床； 6.3护栏缓冲装置，可减轻护栏放下时产生的震动和冲击； 6.4前后护栏均设置角度显示器，可清晰显示背部床板升起角度及床体倾斜角度。 6.5护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度（助与临床VAP肺炎预防时经常确认的细节之一）； 6.6前侧护栏设置储物凹槽，可放置病人的眼镜、手机等物品，避免遗失，或因放置在远处提取时物品而导致的坠床等风险的减少； 6.7护栏上设置蓄电池电量显示器，可清晰显示蓄电池状态； 6.8后侧护栏上设置电动CPR按钮，可实现电动CPR功能； 6.9护栏采用高密度材料一体成型，连接机构由金属制成以保持强度； ★7、控制器：可选护士操作面板和手持遥控器； 7.1遥控器：大图标按键操作，可操作背部升降、膝部升降、高低升降及背膝联动、电动CPR、床下灯等功能，并可固定于前部护栏凹槽中，操作方便； 7.2护士操作面板： 7.2.1大图标触摸式操作，可操作病床所有体位及功能； 7.2.2具备自锁定功能，无操作时，护栏遥控器可自动锁定，避免误操作； 7.2.3锁定按钮，可选择锁定手持遥控器和护栏遥控器，避免误操作； 7.2.4床体下方配有夜灯，按键开关在手持控制器上； 7.2.5可选配手动CPR装置； 7.2.6床板两侧，共设置≥8套束缚装置，用于捆绑特殊病患；可透X线床板配置时可设置≥10套束缚装置； 8、床板两侧，共设置引流袋及附属挂钩≥4组，每组≥3个挂钩； 9、采用大直径医用双面脚轮，移动方便； 9.1具有锁定、自由、定向三段式跷跷板中央控制锁定装置，脚轮中控具有相应的三段标识；护士可以通过视觉来确认脚轮的状态。避免因忘记锁定脚轮而造成的意外。 9.2防腐蚀，耐酸性佳，静音，防缠绕。 10、标配蓄电池，可在断电情况下提供体位调节所需电源； ★11、床垫规格：气垫或水垫可选； 12、标配充气泵，可设置多档压力，具有漏气报警功能，耐用、故障率低； 13、床底具有大容量储物筐设计，方便放置物品， 14、主要技术参数： 14.1床板长≥1950mm，床面宽≤950 mm； 14.2自带隐藏式延长框架≥2330mm； 14.3安全载重≥220kg。 14.4体位调节功能：背部上升0～66°，膝部上升0～25°； 14.5床板可高低升降，最低≤400mm，最高≥840mm； 14.6床板位头高脚低0～14°，头低脚高0～14°，背膝联动升降，电动/手动CPR。

每台主要配置及附件 床1张，遥控器1只，备用电池1组，床垫1张，充气泵1个，置物筐2个。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。