浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称： 便携式超声诊断仪

使用部门：麻醉科、综合ICU（莫干山院区）

基本要求 - 数量：4台。

主要配置及附件 需求一（3台） 用途：用于麻醉科超声引导动脉穿刺置管、深静脉穿刺置管，超声引导神经阻滞、椎管内阻滞，超声引导容量评估，指导输液等。 1、主要功能要求： ★1.1≥21.5英寸无缝纯平投射式电容触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作，屏幕分辨率≥1920×1070； 1.2机器内置≥3个探头接口，可同时激活，同时主机内置锂电池，保证脱离台车也可单独使用； 1.3≥4个USB3.0接口 1.4具备多倍波束合成、宽带频移谐波功能； 1.5具备组织谐波成像模式，二维灰阶模式，组织特异性成像，频率复合成像，空间复合成像，斑点抑制成像等功能； 1.6具备彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）； 1.7频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒成像； 1.8支持全屏放大，≥2档可调； 1.9具有回波增强技术或其他同类技术； 1.10具有实时双幅对比成像功能； 1.11具备自动工作流协议，自动提示检查切面、自动激活彩色多普勒、PW模式，自动添加注释和体等功能； 1.12支持自动锁屏功能； 2、主要技术参数： 2.1二维灰阶模式 2.1.1数字化声束形成器； 2.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit； 2.1.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理； 2.1.4扫描线：每帧线密度≥512超声线； 2.1.5发射声束聚焦：发射≥8段； 2.1.6最大扫描深度≥310mm； 2.1.7最大帧率: ≥960帧/秒； 2.1.8增益调节：B/M/D可独立调节；TGC: ≥6段； 2.1.9二维灰阶：≥256； 4.2频谱多普勒： 4.2.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒等功能； 4.2.2零位移动：≥6 级； 4.2.3最小速度: ≤0.5mm /s； 4.3彩色多普勒： 4.3.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； 4.3.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 4.3.3 B/Color双幅实时显示； 4.3.4扫描帧率最大帧频≥340帧/秒； 4.4测量和分析： 4.4.1常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； 4.4.2多普勒测量及分析（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）； 4.4.3全科测量包，自动生成报告； 4.4.4心脏功能专用测量及分析； 4.5探头规格：线阵探头频率范围: 3～10.5MHz，扩展后最大角度40°； 凸阵探头频率范围：1.0～5.6MHz，扩展后最大角度可达100°； 相控阵探头频率范围：2～4MHz，最大角度≥90°； 4.6线阵探头采用按键设计，探头上按键个数≥3个，具有防误触设计和盲点设计，操作简单，并可以自定义功能，如增益、冻结、解冻等功能； 4.7具有穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头。 - 每台配置：主机1台，台车1辆，心脏探头1把，腹部探头1把，高频探头1把，新生儿探头1把； 需求二（1台） 用途：对浅表血流、心脏及腹部进行超声观察，用于ICU部门的诊断辅助。 1、系统通用功能： 1.1≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度； 1.2探头接口≥3个； 1.3整机（含电池）重量轻，方便移动； 1.4支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能； 2、技术参数： 2.1二维灰阶模式 2.1.1组织谐波成像模式； 2.1.2组织特异性成像； 2.1.3多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线 ，多级可调，支持线阵和凸阵探头； 2.1.4频率复合成像； 2.1.5 斑点噪声抑制成像； ★2.1.6具备回波增强技术，对特定区域的回波信号进行自动分析，提高图像的分辨率和均匀性，显著提高心肌组织对比分辨率； 2.1.7 最大显示深度:≥39cm ★2.1.8 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段 2.1.9 最大动态范围≥190dB，可调； 2.1.10 增益调节: B/M/D分别独立可调； 2.1.11 伪彩图谱: ≥8种； 2.1.12 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒； 2.2彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）； 2.2.1超宽动态血流技术； 2.2.2高分辨率血流成像； 2.2.3双实时同屏对比显示； 2.2.4自动调节取样框的角度及位置； 2.3 频谱多普勒成像： 2.3.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率； 2.3.2连续多普勒； 2.3.3智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度； 2.4测量分析和报告 2.4.1常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等； 2.4.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）； 2.4.3 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等； 2.5电影回放及原始数据处理 2.5.1所有模式下支持手动、自动回放； 2.5.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影； 2.5.3支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）； 2.5.4原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节； 2.6检查存储和管理 2.6.1≥240G固态硬盘； 2.6.2内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作； 2.6.3支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失； 2.6.4 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像； 2.7连通性 2.7.1参考信号:心电，呼吸波，心电触发； 2.7.2数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口 2.7.3支持数据无线传输； 2.7.4专用台车：可升降、防盗锁模块2.7.5； 2.7.5 具备可装卸探头扩展槽； ★2.7.6支持移动终端和PC端软件：超声设备可通过设备自带软件，将超声机器的临床静态/动态图像传输到移动终端和PC端软件，方便医生会诊，并提供该软件系统网络安全等级保护测评三级证书。 3、探头规格 3.1扫描频率：电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz，支持扩展成像； 3.2电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz，扫描角度≥90°； 3.3电子线阵：超声频率3.0-13MHz，支持扩展成像。 4、配置：主机1台，台车1辆，心脏探头一把，腹部探头一把，高频探头一把；

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥5年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。