浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：高精度微泵

使用部门：麻醉科、护理相关科室

基本要求 - 数量：342套； 2、用途：以恒定的给药速度给患者输液，可实现微泵和中央站之间的信息互通。

主要功能及参数 1、输液信息采集系统 1.1 输液信息采集系统的通道可根据临床需要进行增减，最大通道数≥6个，泵即插即用，与系统数据无缝连接； 1.2 可为站内输液泵/注射泵模块集中供电； 1.3 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足连续输液需求； 1.4 可接入医院电子病历系统； ★1.5 可通过有线网络直接接入监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看； ★1.6 可接入床旁监护仪，并在监护仪屏幕上显示输液泵所输血管活性药的流速变化，与病人心率、血压等生命体征信息的动态短趋势，两者在同一时间轴同步显示； - 注射泵 2.1 注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%； ★2.2 速率范围0.01～2200ml/h,最小步进0.01ml/h（至少3种注射器支持）； ▲2.3 预置输液总量范围0.01～9999.99ml（至少3种注射器支持），最小步进0.01ml/h； 2.4 快进流速范围至少为0.01～2200ml/h，具有自动和手动快进可选； 2.5 可自动统计至少四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； 2.6 支持注射器规格：1ml、2ml/3ml、5ml/6ml、10ml/12ml、20ml、30ml/35ml、50ml/60ml； 2.7 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹； 2.8 具有多种注射模式可选，如速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式和间断给药模式等，并有联机功能； 2.9 支持药物库，可储存不少于5000种药物信息； 2.10 报警时可通过示意图片直观提示报警信息； 2.11 具有在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 2.12 压力报警阈值≥12档可调，范围100～950mmHg； 2.13 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； 2.14 防异物及进液等级至少为IP33； 2.15 可配合输液信息采集系统使用； - 输液泵 3.1 具有肠内营养液输液和输血功能； 3.2 输液精度≤±5%； 3.3 速率范围至少为0.1～2000ml/h,最小步进0.01ml/h； 3.4 预置输液总量范围至少为0.1～9999.99ml； 3.5 快进流速范围至少为0.1～2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 3.6 可自动统计至少四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量； ★3.7 具有全自动止液夹，安装或取出输液管时，无需任何操作，止液夹可自动关闭或打开； 3.8 可直接在输液泵添加输液器品牌名称； 3.9 具有多种输液模式，如速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、微量模式、点滴模式、和间断给药模式等，并具有联机功能； 3.10 具有自动锁屏功能，自动锁屏时间可调； 3.11 可储存至少5000种药物信息； 3.12 报警时可通过示意图片直观提示报警信息； 3.13 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；； 3.14 压力报警阈值至少15档可调，最低50mmHg； 3.15 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； ★3.16 具备阻塞后自动重启输液功能； 3.17 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化； 3.18 具备双超声气泡检测技术，防止气泡漏检漏报问题； 3.19 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警； 3.20 可自动识别空瓶状态并报警； 3.21 防异物及进液等级至少为IP33； 3.22 可配合输液信息采集系统使用。

主要配置及附件 1、微泵342套（输液泵和注射泵具体数量根据医院需求提供）； 2、根据医院需求提供泵站和输液架； 3、其他优惠条件。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。