心电图机参数

一、总体要求

适用范围：适用于成人、儿童以及婴幼儿的心电图检查。

- 主要功能和技术参数

1、支持12/15/16/18导同步采集、同屏显示；

2、具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

3、具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测；

4、支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

5、支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

6、显示屏≥9英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持多点触控操作；

7、采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用；

8、具有自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落情况进行实时监测报警；

9、屏幕显示内容：心电波形、导联、实时心率、记录时长、记录倒计时、走纸速度、增益、 滤波器、电池电量指示、时间、患者详细信息、床号、日期、信息提示等；

10、具备心电采集前患者信息核查功能，防止信息录入错误或信息与实际患者不匹配；

11、具备扫码功能，可快速录入患者信息；

12、支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

13、具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

14、具备心电波形重采集功能，无需再次输入患者信息，即可快速完成波形的重新采集；

15、具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集；

16、支持起搏心电采集功能；

17、支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限；

18、输入阻抗：≥5MΩ；

19、输入回路电流：≤0.1μA；

20、共模抑制比：≥89dB；

21、时间常数：≥3.2s；

22、耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%；

23、标准灵敏度：10mm/mV+5%；

24、工频干扰抑制器：抑制比不小于20dB；

25、支持WIFI、4G联网；

★26、支持与医院心电信息管理系统、HIS\EMR等第三方系统无缝集成；

三、配置要求（单台设备）

平板电脑1台、工作站1套、心电放大器1个、蓝牙背夹1个、导联线1条、肢电极4个、胸电极6个、移动台车1台、充电线1根；