吊塔参数

- 总体要求

适用范围：用于供氧、吸引、压缩空气、电源等的终端转接。

二、主要功能和技术参数

1、单臂，旋转半径≥1000mm；

2、净起重负载能力≥120kg；

3、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330º；

4、吊柱式结构，箱体长度≥1000mm；

5、所有气体插座和接头，德国制式；

7、配有良好的机械刹车系统，保证吊塔不产生漂移；

8、所有气管为原装进口医用气体管路；

9、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；

10、内部采用气电分离和强弱电分离设计，保障使用安全；

11、具有可升级性，可方便快捷对气体、强弱电端口个数进行升级，以满足医院发展需要

三、配置要求（单台设备）

1、主体1个；

2、高强度铝合金仪器平台1个；

3、气体终端：Vac×2, O2×2, Air×1，

4、每套配置电源插座≥8个（16A几个，国标三插几个，国标五插几个）；

5、通讯端口：RJ45×2个；

6、网篮1个；

7、抽屉；

8、输液架：1个；双关节延展臂: 1个；