浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称： 新生儿高频呼吸机

使用部门：综合ICU、新生儿科（莫干山）

基本要求 - 数量：12台； - 用途：适用于早产儿和婴儿的呼吸支持及治疗。

主要功能及参数 1、主要技术参数及性能： 1.1全电脑彩色触摸屏≥12.1”英寸，可（全中文/英文可选）显示压力，流速，容量，传感器监测波形，压力-容量环，流量容量环； 1.2常频与高频通气可以使用同一呼吸回路，无需更换回路； 1.3采用无阀门呼吸回流系统； 1.4采用10mm双热丝流量传感器，死腔量≤1ml； ★1.5呼出模块可以拆卸并高温高压消毒； ★1.6无创高频功能； 2、所具备的通气模式和通气技术要求： ★2.1 通气模式：A/CMV辅助控制通气，PTV自主呼吸通气，SIMV同步间隙指令通气，CPAP持续气道正压通气，压力控制，压力支持，容量控制/压力调节，容量支持，目标容量保证，高频振荡\可叠加指令控制通气，手动通气，窒息通气，CPAP无创鼻吸氧功能； 2.2时间切换压力限制，流速切换； ★2.3高频振荡：3～20Hz，振幅Delta压力≥180mbar； 2.4潮气量调节范围：2～200ml； 2.5氧浓度调节范围：21～100％； 2.6吸气上升时间频率可调； 2.7吸呼切换可调：0～50％； 2.8触发：压力触发和流量触发； 2.9 PEEP调节范围：0～20mbar； 2.10容量限制：3～200ml； 2.11压力限制：0～65mbar； 2.12气道平均压：0～35mbar； 3、监测的参数包含但不限于：呼出分钟通气量，潮气量，呼吸频率，气道压力/平均压，PEEP，持续气流，吸气时间，吸呼比，氧浓度，管道漏气量%，C/20肺顺应性，DECO2二氧化碳弥散指数监测、趋势图； 4、交流电/电池双路供电，电池供电时间≥1小时； 5、触发反应时间：≤10毫秒； 6、报警项目： 6.1高压限制：10～110mbar可调； 6.2窒息：5～60秒； 6.3高分钟通气量：0～11升； 6.4低分钟通气量：0～0.1升； 6.5低PEEP：-10～70mbar； 6.6 其他报警项目包含但不限于：低电池量、呼吸机故障、呼吸管道脱落、气源/电源异常、氧浓度过低，过高等。 7、可与其他设备连接实现一氧化氮和超声雾化治疗。

主要配置及附件（每台） 主机1台，台车1辆（含输液杆、置物框），回路支架1副，进口温湿化器1套（含加热底座固定架1个、温度传感器2根），高压供气、供氧管各1根，德标供气、供氧终端各1个，永久性流量传感器3个，传感器线2根，一次性使用流量传感器10个，氧电池5个，内置电池2副。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。