浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：医用控温仪

使用部门：麻醉科、急诊（滨江院区）

综合ICU、急诊（莫干山院区）

基本要求 - 数量：7套； 2、用途：用于重症患者的升温、降温、控温及亚低温治疗。

主要功能及参数 1、升降温方式：采用压缩机升降温； 2、控制功能：水温控制、体温控制、智能体温控制、梯度体温控制、智能梯度体温控制； 3、采用双向主动智能温控技术，能精确控制患者的实际体温； 4、实际体温偏离设置值±0.2℃时自动启动相应的升温或降温模式，达到并维持目标患者体温； 5、具有精准亚低温控温功能，能使水温与体温之间保持设定的温度差功能； ★6、可采用智能阶梯方法，将水温与体温之间的温差程序化拉大，逐步加快升/降温速度； 7、手动模式：双向主动精准控制水温4-42℃可调，0.1℃步进； 8、自动模式：双向主动控制患者目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。以患者体温为目标温度，实时监测体温，自动调节水温来控制目标体温； 9、监测模式：实时监测患者实际体温； 10、具有10度恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持10℃温差，进行小温差体温控制； 11、具有自定义恒定模式：双向主动控制目标体温30-40℃可调，0.1℃步进。控温过程中，实际水温与体温保持自定义温差（温差范围1-30℃），进行精细温差体温控制； 12、具有智能梯度（Gradient）模式：组合10度或自定义温差模式，程序化增大温差值，增加升降温速度，目标体温达到时，自动缩小温差，进行小温差恒温，减少患者体温波动； 13、控制范围：水温范围：4～42℃； 病人温度范围：30～40℃； ★15、控制速率：升温速率：≥3℃/min 降温速率：≥5℃/min 16、循环水流量：≥36加仑/小时（2.3L/min），可观测； 17、连接水毯数量：≥3条，一机可同时携带三毯工作； 18、水毯质地柔软，易于修补； 19、水毯接口：阴阳防错接口，避免因接错而导至水流速过低； 20、独立冷热双储水池，可有效提高控温反应速度； ★21、关机后，毯内水自动回仓； 22、多重高低温保护，视频语音双重提示； 23、具有报警功能：高温、低温、体温传感器、低水位、低流速、阻塞、流量开关、电源等； 24、文字提示机器运行状态及设备报警及故障信息； 25、可连接冰帽； 26、人体体温测温精度：±0.2℃，测温反应时间≤7秒； 27、人体体温显示精度：0.1℃，设置精度：0.1℃； 28、加热功率：≥800W； 29、显示方式：LED； 30、水箱容量：≥7.5L；

主要配置及附件 主机7台，温度传感器7套，水毯14条，连接管7根，冰帽7个。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。