除颤仪参数

- 总体要求

适用范围：用于成人、小儿和新生儿的手动体外除颤和生理信号的监护。

- 主要功能和技术参数

1 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

5 最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J 不高于5s。

6 具有CPR辅助功能，可指导CPR操作。

7 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

8 配置可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。

9 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

10 配置成人、小儿一体化电极板。

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台；

- 心电附件包1套；

- 除颤电极1套；

- 原装电池1块；