电子气管镜技术参数

- 总体要求

适用范围：用于成人、儿童及婴幼儿气管、支气管部位的观察、诊断、摄影和治疗提供所需影像。

- 主要功能和技术参数

1.采用电子成像技术，工作软管不含光纤；

2.具有"摄/录"和"调光/冻结"等功能；

3.采用无顶针双向通气阀，气体能自由进出液体无法进入镜体内，降低洗消灭菌、空运等情况下误操作损坏镜体的风险；

4.操作手柄与电子内窥镜图像处理器自动识别，把视频信号传输到后台处理器；

5.适用于常规内窥镜消毒液浸泡消毒；

6.支持低温等离子灭菌和环氧乙烷灭菌；

7.可以兼容主流品牌的吸引按钮、活检阀及吸引清洗接头，可进行支气管气道分泌物清理、吸痰、肺泡灌洗等治疗以及支气管检查与活检、细胞刷、冷冻等治疗；

8.自带LED光源，有防雾功能；

★9.景深范围不少于3-200mm；

10.视场角≥120°；

11.视向角范围不小于0°～3°；

12.软镜工作软管有效长度≥600mm；

13.软镜插入部外径至少有以下选择：

13.1软镜插入部外径（mm）φ2.0±0.3；

13.2软镜插入部外径（mm）φ2.8±0.3，工作管道内径（mm）φ1.2；

13.3软镜插入部外径（mm）φ4.2±0.3，工作管道内径（mm）φ2.0；

14.成像分辨力：不低于16线对/毫米；

15.弯曲角度：向上弯曲180°/向下弯曲130°

16.照明：采用LED白光照明，可分5级调光，显色指数Ra不低于80，其最低照明不低于 80 lx；

17.防水等级不低于IPX7；

18.温度范围工作：工作：温度+5℃～+40℃，湿度30%～85%；存储：温度-10℃～+55℃，湿度≤93%；

三、配置清单

1、软镜插入部外径（mm）φ2.0±0.3的软镜1根；

2、软镜插入部外径（mm）φ2.8±0.3、工作管道内径（mm）φ1.2的软镜2根；

3、软镜插入部外径（mm）φ4.2±0.3，工作管道内径（mm）φ2.0的软镜2根；

4、10.1寸的显示屏1台，5寸的显示屏4台；

- 无线射频发射器2个，有线视频连接线1根；

- 移动台车2台；

- 气管镜镜柜2个；

- 内镜转运车2个；