浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：高清电子胃肠镜

使用部门：内镜中心（滨江院区）

基本要求 - 数量：1批； 2、用途：用于小儿上下消化道疾病的检查、诊断、治疗，急诊异物取出等。

主要功能及参数 项目一、高清电子胃镜： 1、观察方向：0度（直视）； 2、视野角度：≥140度； 3、观察景深：2～100mm； ★4、头端部外径：φ≤9.2mm（提供证明文件）； 5、插入部最大外径：φ≤9.3mm； ★6、有效长度：≥1100mm（提供证明文件）； ★7、全长：≥1400mm（提供证明文件）； 8、弯曲角度：≥210度（上）、≥90度（下）、≥100度（左）、≥100度（右）； 9、钳道直径φ≥2.8mm； 10、兼容性：支持高清、高频、激光、染色； 11、感光元件：CMOS； ▲12、要求提供同品牌最高端型号； ★13、可与医院现有的主机系统兼容。 项目二、高清电子肠镜： 1、观察方向：0度（直视）； ★2、视野角度：≥170度（提供证明文件）； ★3、观察景深：2～100mm（提供证明）； 4、头端部外径：φ≤12.8mm； 5、插入最大部外径：≤12.8mm； 6、有效长度：≥1330mm； 7、全长：≥1630mm； 8、弯曲角度：≥180度（上）、≥180度（下）、≥160度（左）、≥160度（右）； ★9、钳道直径：φ≥3.8mm（提供证明文件）； 10、具有前送水功能； 11、感光元件：CMOS（提供证明文件）； ▲12、要求提供同品牌最高端型号； ★13、可与医院现有的主机系统兼容。

主要配置及附件 1、高清电子肠镜、高清电子胃镜各2根； 2、配套水泵1台； 3、其他优惠条件。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。