黄疸治疗仪参数

一、总体要求

适用范围：用于降低新生儿体内的胆红素浓度。

二、主要功能和技术参数

1、工作噪声：≤55dB(A)；

2、光照有效面积: ≥40cm×25cm；

3、辐照角度可调，辐射高度可调，适用范围广；

4、床面上有效表面内的总辐照度≥2.5mW/cm² ；

5、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值≥2.0mW/cm² ；

6、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4；

7、整机轻巧便携、灯头可拆卸，方便科室内部移动；

8、具有黄疸治疗计时功能，计时范围：0—9999小时59分；

9、光源为LED。

三、配置要求（单台）

- 辐射灯箱1个；

- 光疗灯支架1个；

- 正常工作所需的其他附件。