新生儿黄疸治疗箱参数

- 总体要求

适用范围：用于降低新生儿体内的胆红素浓度。同时具箱温伺服控制系统，可为接受光照治疗期间的患者提供一个温度比较适宜的环境。

- 主要功能和技术参数

1、温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）：≤±0.8℃；

2、温度控制范围：25℃～34℃；

3、床面温度均匀性：0.8℃内；

4、皮肤温度显示范围：5℃～65℃；

5、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

6、故障报警：超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统报警等；

7、婴儿床面上的工作噪声：≤55dB(A)；

8、报警声级：婴儿床面上≤80dB(A)，距离控制仪正前方3m 处，至少65dB(A)；

9、上蓝光床面表面有效总辐照度≥2.0mW/cm²；

10、上蓝光床面表面有效的胆红素总辐照度平均值≥1.5mW/cm²；

11、下蓝光床面表面有效总辐照度≥3.0mW/cm²；

12、下蓝光床面表面有效的胆红素总辐照度平均值≥2.5mW/cm²；

13、床面表面有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4；

14、上下光源均为LED。

- 配置要求（单台）

- 主机1台；

- 皮肤温度传感器1个；

- 输液架1根；

- 正常工作所需的其他附件。