婴儿辐射保暖台参数

- 总体要求

适用范围：用于向婴儿提供持续温暖。

- 主要功能和技术参数

1、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

2、肤温控温范围：32℃～37.5℃，肤温显示范围：5℃～65℃，控温精度：≤0.5℃；

3、皮肤温度传感器精度在±0.2℃内，床面温度均匀性：≤2℃；

4、设置温度与皮肤温度分屏显示；

5、具有独立的超温保护系统；

6、辐射箱可水平0°、30°、60°、90°双向转动；

7、婴儿床倾斜角度无级可调；

8、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

9、产品具有自检功能，具有断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等故障报警；

10、前面板具有温度校正功能；

11、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

12、具有数据储存功能；

13、具有APGAR评分计时功能，运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

14、具有RS-232接口。

- 配置要求（单台）

1、辐射箱1台；

2、控制仪1台；

3、皮肤温度传感器2个；

4、婴儿床1张；

5、托盘、输液架、及机架1套。