无创呼吸机参数

产品一（5台）

一、总体要求

适用范围：适用于儿童无创通气；

二、主要功能和技术参数

1、彩色屏幕，中文菜单，操作简便；

★2、四种疾病类型预设，快速上机；可预设面罩类型，面罩佩戴评分，管路探测，并可呼吸同步波形显示；

3、内置电池，可连续工作2小时，满足转运需求；

★4、智能容量保证压支持iVAPS模式，智能的调节压力大小和呼吸频率；压力步长调节：0.2 cm H2O；

5、主要技术参数:

5.1 通气模式:  CPAP、S、S/T（PS）、T、IVAPS、PAC；

5.2 压力范围: IPAP 2-40 cm H2O；

EPAP 2-25cm H20；

PS 0-38 cmH2O；

CPAP 4-20 cm H2O；

5.3 呼吸频率: 5-60 bpm；

5.4 目标肺泡通气量：1-30 L/min；目标呼吸频率：8-30bpm；

5.5 吸气时间（Ti）：0.2-4s；

5.6 吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；

Ti Min：0.1-TiMax sec；

5.7 延迟时间: OFF-45分钟（5分钟一增量）；

5.8 吸气上升时间: 150-900 ms（50ms一增量）；吸气下降时间：100-400ms；

★5.9 吸气灵敏度调节：≥5档可调  ；呼气敏感度调节：≥5档可调；

★5.10 最大供气流速: ≥ 200L/min；

5.11 潮气量：50-3000ml，显示分辨率≤10ml；

6、监测功能：

6.1 模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、氧浓度；

6.2 多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势；

7、具备报警功能，包含分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等；

8、数据储存：可储存365天的使用和综合数据，7天详细数据。

三、配置要求

主机1台，台车1台，湿化器1个（含湿化罐），重复性回路1套，鼻罩3个（大中小各1个）；

产品二（4台）

一、总体要求

适用于新生儿及儿童的无创通气；

- 主要功能和技术参数

1、整机操作方便，配置彩色电容触摸屏，屏幕≥12英寸，屏幕分辨率≥1280x800像素；

2、内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21% - 100% ，精度≤±3%；

★3、参数显示包含但不限于：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力－时间波形、流量柱状图；

4、内置氧传感器，监测范围0-100%，精度≤±2%，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动；

5、提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测；

★6、通气模式包含但不限于：NCPAP，NIPPV，HFNC；

★7、NCPAP模式：不需要额外传感器即可支持窒息监测及窒息唤醒功能，可以直接设定气道压力值1cmH2O-15cmH2O，窒息唤醒2cmH2O-20cmH2O，窒息时间OFF/1s–60s；

8、NIPPV模式：呼末正压（PEEP）1cmH2O-15cmH2O，吸气压力（Pinsp）2cmH2O-20cmH2O，呼吸频率1bpm-120bpm，吸气时间：0.1s-15s；

9、HFNC高流量氧疗模式：流量0.5L/min-20L/min可调，具有压力监测功能；

10、提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度22%-100%连续可调；

11、提供手动通气功能，通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH2O-20cmH2O；

12、具备自动泄漏补偿功能，同时可显示泄漏率；

13、报警：具有手动/自动设置报警上下限功能；

14、提供系统自检功能，具备图形化提示操作流程；

15、数据存储：可以显示至少连续120小时的趋势数据，最多可以存储 10000 条事件日志；

16、可以提供截屏功能，可以缓存50张截屏图片；

17、可提供VGA接口、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫接口；

18、具备锂电池，充满可使用≥4小时；

三、配置要求（每台）

主机1台，台车（支撑臂、储物篮、水袋支架）1台，空气及氧气高压供气管各1根，湿化器1套，氧疗鼻导管（新生儿）1根，同品牌压力发生器1个，鼻塞（型号根据临床需求）3只，婴儿头带（根据临床需求）3只，鼻罩（根据临床需求）3只。