婴儿保温箱参数

产品一（3台）

- 总体要求

适用范围：用于保持新生儿的体温恒定。

二、主要功能和技术参数

1、	可分屏显示设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度等参数；

2、	具有自检功能，多种故障报警提示，有独立的超温保护系统；

3、具有独立风道传感器，能检测超温及风道堵塞，有效保证安全性；

4、具有前面板温度校正功能；显示肤温传感器脱落报警提示；

5、具有嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱等；

★6、具有耐高温132℃以上整体水箱，可以直接采用“高温高压”法消毒；

7、具有进口有机玻璃双层恒温罩，配备自动风帘装置，更好保证箱体温度；

8、具有数据储存功能及RS-232接口；

9、具有正门独立锁定装置；

10、具有箱温和肤温两种温度控制方式；

11、箱温控制范围至少为25℃-37℃；

12、肤温控制范围至少为34℃-37℃；

★13、箱温和肤温显示温度范围至少为5～65℃；

14、升温时间≤30min

15、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

16、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

17、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

18、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

19、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

20、婴儿床倾斜角度：无级可调

★21婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

22、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

23、湿度显示范围：0%RH—99%RH

24、湿度控制范围：0%RH—90%RH

25、湿度显示精度：±5%RH内

26、床面表面有效胆红素总辐照度均匀性:>0.4

27、上蓝光

27.1 上蓝光床面表面有效总辐照度:≥1.7mW/cm2（光源为LED）

27.2 上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥1.3mW/cm2（光源为LED）

★27.3 上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:3.5 mW/cm2（光源为LED）

28、下蓝光

28.1 下蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.8mW/cm2（光源为LED）

28.2 下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2（光源为LED）

★28.3 下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.3mW/cm2（光源为LED）

★29、黄疸治疗装置（上下LED）与培养箱整机注册；

三、配置要求（单台设备）

1、	箱体	1个

2、护栏	1个

3、机柜	1个

4、脚轮	4个

5、上黄疸治疗装置	1套

6、下黄疸治疗装置	1套

7、皮肤温度传感器	1根

8、输液架	1根

9、托盘	1个

10、电源线	1根

11、输氧管	1根

产品二（12台）

- 总体要求

适用范围：用于保持新生儿的体温恒定。

二、主要功能和技术参数

1、具有箱温控制，设置温度、箱内温度分屏显示；

2、具有自检功能，多种故障报警提示，独立的超温保护系统；

3、具有前面板温度校正功能；

4、具有婴儿床倾斜角度无级可调功能；

5、具有整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

6、具有自然风道加湿；

7、具有蜗壳风道结构，配备直流离心式风机，确保箱体持续新鲜空气；

8、具有数据储存功能及RS-232接口；

9、具有正门独立锁定装置；

10、控温方式：箱温控制；

11、箱温控制范围：25℃-37℃；

12、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

13、升温时间：≤30min；

14、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

15、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

16、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

17、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

18、婴儿床倾斜角度：无级可调；

19、婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳定温度状态下）；

20、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等；

三、配置要求（单台设备）

1、主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘）1台；