浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：二合一暖箱

使用部门：新生儿科、手术室（莫干山院区）

基本要求 - 数量：5套； 2、用途：用于对新生儿及婴幼儿的培养成长或敞开式的护理、抢救等。

主要功能及参数 ▲1、具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可自动切换； 2、具有彩色液晶显示； ★3、具有婴儿床360度双向旋转； 4、具有挡板阻尼装置； 5、具有整机高度可调节功能； 6、具有两侧燕尾槽立柱，便于各角度安装小型医疗器械，提高空间利用率； 7、具有数据储存曲线显示功能； 8、培养箱工作模式下的性能指标 8.1温控制范围: 20℃～39℃； 8.2肤温控制范围：34℃～38℃； ★8.3升温时间：≤40min； 8.4培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃； 8.5平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃； ★8.6皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃； 8.7婴儿床倾斜角度可调； 8.8箱内噪音：≤50dB(A)； 8.9湿度显示范围：0%RH～99%RH； 8.10湿度设置范围：0%RH～90%RH； 8.11湿度显示精度：≤±5%RH； 8.12湿度控制精度：≤±5%RH； 8.13氧浓度显示范围: 16%～70%； 8.14氧浓度设置范围: 21%～65%； 8.15氧浓度显示精度：≤±3%； 8.16氧浓度控制精度：≤±4%； 9、保暖台工作模式下的性能指标 9.1保暖台控温方式：预热、手控、肤温三种控制； 9.2肤温控温范围：32℃～37.5℃； 9.3肤温显示温度范围：27～42.5℃； 9.4控温精度：≤0.3℃； 9.5床面温度均匀性：≤2℃； 9.6 APGAR评分计时：50″～1′、4′50″～5′、9′50″～0′时发出声光提示； 9.7故障报警：断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等。

每台主要配置及附件 主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、箱蓬、输液架、托盘、升降机构）1台，传感器盒1个，皮肤温度传感器3根，检查灯1台，其他附件1批，束线臂1个，输氧管1个，空气过滤材料（备用）1个，氧浓度校准装置1个，氧传感器2个，暖箱罩2个。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。