电动吸引器参数

产品1：手推式电动吸引器（22台）

- 总体要求

适用范围：用于吸除患者气道内分泌物。

- 主要功能和技术参数

1、手推式，摆动式手拉杆，推拉自如；

2、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) （一个标准大气）；

3、负压调节范围:0.02Mpa～极限负压值；

4、抽气速率：≥30L/Min；

5、噪声：≤60dB(A)；

6、贮液瓶：≥2000mL×2；

7、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内；

8、过滤器。

- 配置要求（单台）

1、主机1台；

2、一次性吸引管1台；

3、吸引软导管（2m）1个；

4、过滤器2只；

5、正常工作所需的其他附件。

产品2：便携式电动吸引器（29台）

一、总体要求

适用范围：用于吸除患者气道内分泌物。

二、主要功能和技术参数

1、便携式，外壳轻巧，携带方便，可以方便挂房间内、交通工具上；

2、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) （一个标准大气）；

3、负压调节范围：0.02Mpa～极限负压值；

4、负压精确度：±5Kpa

5、抽气速率：≥20L/Min；

6、噪声：≤60dB(A)；

7、贮液瓶：≥1000mL；

8、交流、外接直流和机内电池三种供电方式；

9、反应灵敏、可靠的溢流保护装置，可防止液体进入中间管道和泵内；

10、过滤器。

三、配置要求（单台）

1、主机1台；

2、一次性吸引管1台；

3、吸引软导管（2m）1个；

4、过滤器2只；

5、正常工作所需的其他附件。