连续性血液净化设备参数

- 总体要求

适用范围：用于成人、儿童的连续性血液净化治疗。

二、主要功能和技术参数

1、至少具有以下治疗方式：缓慢连续超滤（SCUF）、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换（TPE）及血液灌流（HP）等；

★2、具有血泵、后稀释泵、前稀释泵/透析液泵、滤出液泵、肝素泵等；

★3、管路滤器分开包装；

★4、受热均匀，盘管式加热；

★5、可实时显示当前治疗达成剂量；

6、血泵的设置范围至少为 10~450ml/min；

7、后稀释泵的设置范围至少为0~10000ml/h

8、前稀释泵/透析液泵的设置范围至少为0~10000ml/h

9、废液泵的设置范围至少为0~12000ml/h

10、肝素泵的设置范围至少为0~15ml/h

11、动脉压力的设置范围至少为-250mmHg~+350mmHg

12、静脉压力的设置范围至少为-80mmHg~+350mmHg

13、滤器前压力的设置范围至少为-400mmHg~+500mmHg

14、废液压力的设置范围至少为-450mmHg~+500mmHg

15、可提供多袋同时称重的平衡秤，置换液秤、滤出液秤均可悬挂至少4袋液体，自动提示换袋时间，称重范围至少为0~20kg，线性精度至少为0.1%；

16、具有一体化高效加温器,加热置换液温度可设置范围至少为35~39℃，每0.5℃递增；

17、具有超声空气监测器、漏血监测器、治疗液体除气壶、静脉壶及静脉夹等；

18、可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例；

19、屏幕显示病人当前诊断数据及历史数据；

20、至少具有以下报警方式：动脉压报警、静脉压报警、滤过压报警、TMP报警、气泡检知报警、装置异常报警、置换液/透析液换袋报警、加温器温度报警、肝素注射器结束报警及电源异常报警等；

21、管路预冲时，具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式一套管路均可完成；

三、配置要求（单台设备）

1、主机1台；

2、2次膜固定器1个；