脑功能监测仪参数

- 总体要求

适用范围：用于病人脑电图的监护、记录及观察等，适用于癫痫、脑缺血、TBI、脑死亡判断、昏迷等病症。

二、主要功能和技术参数

1、主机为无风扇100Hz移动式一体机，低噪音，符合医规抗干扰要求，易清洁，可直接酒精擦拭，避免院内感染，银离子抗菌处理涂层；

★2、放大器通道数至少为44通道，采用双层光电隔离技术；

★3、输入阻抗＞100M，共模抑制比≥125dB，噪声＜1.5μvkp-pk，有效噪声RMS＜0.5μv；

4、具有至少9对双极生物信号通道，可对脑电、心电、肌电、眼动等电信号网线传输数据；

5、高频率波可调节范围为0-100Hz,低频率波可调节范围为0-5Hz;

6、放大器具有夜光功能，可实现自动连续阻抗监测；

7、操作系统为中文Windows 操作系统，搭配中文Office办公软件及中文脑电操作系统；

8、具有同步视频采集回放软件、病人信息管理系统、脑电数据库管理软件等；

9、可自动生成中文报告；

10、具有记录时回放功能，在实时记录波形时可以回顾和编辑刚刚记录的脑电图；

11、具有脑电分析工具，可同时标记注释；

★12、具有断电恢复功能，系统再次通电后可自动开机并进行到断电前病人记录状态；

13、具有持续阻抗监测功能，电极阻抗过高系统回自动报警；

14、具有中文事件标记功能与波形自动测量功能；

15、具有同屏多导显示功能：同屏32、44、64、128自定义显示导联数，用于双侧对比、放电起源对比，相位倒置观察，多种导联组合同步对比，使癫痫定位更为精确；

★16、具有先进的导联参考方式：多种专用参考电极可随时切换，参考方式包括：原始Ref参考，平均参考（AV，AVE），拉普拉斯区域参考法（Hjorth），源参考法（Source）,耳电极参考法（A1→A2,A2→A1,A1&A2等）；

17、具有多种导联叠加显示：可将各种导联下的脑电图数据同屏叠加显示，进行同屏对比，方便分析异常放电起源；

18、具有屏幕拷贝功能，可将屏幕显示的脑电图形转换到其他文档内；

19、具有剪辑功能，可对有价值的脑电与视频数据进行任意地剪切及组合；

20、具有波形局部放大和自动测量功能，可对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值；

21、具有整段波形分析功能：可分析一段选定的脑电数据中各种波形的比例（α、β、θ、δ）；

22、具有脑电地形图分析功能；

23、具有多种脑电趋势图；

24、可开放LED闪光刺激；

25、可预置6种以上的刺激模版；

26、刺激最高频率可达60Hz；

★27、开放多模态脑死亡44导数据端口（后期可兼容诱发及TCD软件平台）；

- 摄像头电脑控制自动调焦，能够清晰捕捉到患者细微动作，图像可以通过电脑控制调节距离、大小、角度，视频信号与脑电信号完全同步；

三、配置要求（单台设备）

1、主机为21寸以上的一体机，酷睿 i5 处理器及以上，16G及以上内存 ，1T及以上硬盘；

2、44通道放大器1套

3、数字视频摄像系统套件1套

4、病人信息管理软件系统1套

5、专用台车1台

6、彩色打印机1台

7、盘状电极1副

8、心电电极2副

9、电极帽2顶

10、磨砂膏、导电膏、磨砂导电膏各2只

11、设备正常工作的其它附件