肺功能测定仪参数

- 总体要求

适用范围：用于肺功能检查。

- 主要功能和技术参数

★1、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、

FEV1/FVC、FEV3/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、

VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、

IC 等；MVV（分钟最大通气量）：MVV、VT、RR 等；所有参数应满足肺功能仪技术标准；

2、具有支气管舒张试验功能，可出具舒张试验报告；

3、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容

积曲线）；具备中国人预计值公式；

★4、 所使用的呼吸过滤耗材细菌过滤率高于 99.9%，并提供相应第三方权威检测报告；允许采取传感检测回路整体抛弃式使用方式；

5、仪器自带打印功能；

6、自带智能语音提示功能，方便使用者掌握检查要领；

7、3L 定标筒的定标精度至少为±0.4%，相应精度性能需经过第三方权威

机构检测；

★8、支持容量定标、三流速线性验证；

9、具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS 自动修正功能；

★10、厂家需具备肺功能测定仪、3L 定标筒所必须的检验校准及标定设备；

11、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；

12、支持无线数据互联功能；

13、检测设备支持双模工作模式，支持单台仪器离线工作及与 PC 端联机。

14、PC 端软件功能

14.1检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC、MVV）、支气管舒张试验等；

实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等；

14.2 质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质

控评级；依据 ATS/ERS 智能推荐可接受度高的测量曲线；

14.3 肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症

状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺

高危人群及患者的随访管理等信息；

14.4 具有随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ 等问卷配置；

14.5 支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；

14.6 工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

14.7 数据通讯模块：支持对接医院 HIS 系统；支持多中心及分级诊疗工作

模式等功能；

14.8 账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升

级、设备管理、预计值选择、数据同步等。

15.云端数据平台功能

15.1 项目管理功能：包括基础信息、汇总信息、随访内容设置、项目参与

单位等；

★15.2 质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；查看某个

中心的质控报告，可在线批注、留言；

15.3 肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月

日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电

话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢

阻肺高危人群及患者的随访管理等；

15.4 肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看

肺功能报告详情；在线解读批注；FVC 检查质量、FEV1 检查质量、肺通气功

能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD 分级等分析

图表展示；实时查看及动态展示本中心、本地区、本省肺功能检查情况；

15.5 数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，

包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等；

16.6 数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信

息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等；

16.7 安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全

性；

16.8 具备可定制扩展功能。

- 配置要求

- 主机1台；

- 肺功能检测通气咬嘴套件 ；

- 3L定标筒1个；

- 充电电缆1根；