浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：无创动态连续血流动力学监测仪

使用部门：麻醉科、CICU（滨江院区）

综合ICU（莫干山院区）

基本要求 - 数量：3台； 2、用途：为多种不同的临床环境提供诊疗决策中反应心输出量及血流动力学状况的数据；

主要功能及参数 ▲1、测量方法：无创经胸阻抗法或更优的方法学； 2、主要技术参数： 2.1评估血流-心输出量的参数： SV 每博输出量，监测范围：1～200ml； SI(体表面积)，每博输出量指数，监测范围：0.5～2500ml/m2； CO 心排量，监测范围：0.1～20 l/min； CI(体表面积)心排量指数，监测范围：0.05～250 l/min/ m2； HR心率，监测范围：30～350BPM； 2.2评估前负荷-容量的参数： TFC 胸液体容积，监测范围：5～100ml； SVV 每搏输出量变异，监测范围：1～50%； ★FTC 校正左室射血时间，监测范围：50～900ms； 2.3评估后负荷-血管阻力的参数： SVR 外周血管阻力，监测范围：200～38000 dynes / sec / cm -5； SVRI(体表面积)外周血管阻力指数，监测范围：200-15000 dynes / sec / cm-5 / m2； 2.4评估心肌的参数： STR 收缩时间比例，监测范围：0.1～0.9； CPI 心脏功能指数，监测范围：0.01～1.0； ★VIC 心肌收缩力指数变异，监测范围：1～50%； PEP 预射血期，监测范围：50～200ms； LVET 左室射血时间，监测范围：100～400ms； 2.5评估氧供状态的参数： DO2 输氧量，监测范围：0～1567ml/min； DO2I 输氧指数，监测范围：0～3000 ml/min； 2.6其他参数：BP血压、SPO2血氧饱和度、Hb血红蛋白可实时手工输入； 3、功能 3.1主机轻巧便携，有备用电池，液晶显示屏幕，可脱离电脑独立显示参数及趋势图； 3.2主机可与床旁监护仪进行通讯，测量参数可在床旁监护仪屏幕上显示； 3.3主机可连接工作站，对数据进行进一步分析，测量参数可以生成表格文档保存，方便对病人病情进行研究分析，可输出患者检测报告。数据报告储存≥2000份； 3.4可提示信号强度、起搏器侦测、传感器脱落、电池容量、错误； ★3.5无需专机专用耗材，通用传感器数量≤4个； 3.6可配遥测模块，进行远距离遥测监测血流动力学评估； ★3.7有起搏器模式，可用于携带起搏器患者的心输出量及血流动力学检测。（提供证明材料）； 3.8测量过程不受体位变化影响；体位调整时，不需要在设备端进行“体位选择”操作；可在患者水肿情况下监测；可在呼吸机条件下监测； 3.9可切换体表面积模式或体重模式测量，可设定信号放大倍数、SVV计算的平均周期等，能根据患者信息自动调整测量参数的参考正常值范围； ★3.10可设置监测时间间隔， 最小可精确到每次心跳。

主要配置及附件（每套） 主机1台，病人测量电缆线1条，充电器1个，电脑一体机（含应用软件）1套，彩色打印机1台，台车1套。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。