呼末二氧化碳监测仪参数

- 总体要求

适用范围：提供呼出和呼入二氧化碳浓度、呼吸频率的监测，经处理获得相关参数及波形图，来反映患者的通气状况。

- 主要功能和技术参数

1、实时监测，显示参数和波形；

2、CO2范围：0-150 mmHg，呼吸频率范围：0-150 bpm；

3、CO2准确度：±2 mmHg, 呼吸频率准确度：±2 bpm；

4、适用5种患者类型：1岁以下婴儿/新生儿、1-3岁儿童、3-6岁儿童、6-12岁儿童、成人；

5、呼末采样管可根据患者体重、年龄、长期管、短期管、插管型、非插管型可选择，吸氧同时不影响CO2采样；

6、具有数据储存功能；

7、具有USB、内部打印机、RS-232接口。

- 配置要求（单台）

1、主机（带打印机）1台；

2、打印机纸卷2圈；

3、二氧化碳采样管50根；

4、正常工作所需的其他附件。