高流量吸氧仪参数

- 总体要求

适用范围：用于有自主呼吸的患者，通过提供一定流量、加温湿化的呼吸气体进行治疗，包括湿化治疗、洋气治疗、器官插管和气管切开，可用于成人及小儿（体重>3公斤）

- 主要功能和技术参数

1、温度控制范围：31℃，34℃，37℃；

2、具有一体化加温湿化功能，湿度输出范围：32 – 44mgH2O/L；

3、具有一体化流量调节，范围：2 – 60 L/min；

4、具有一体化实时氧浓度监测功能，无氧电池消耗，范围：21%~100%；

5、空/氧混合的氧浓度范围：21%~100%；

6、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱；最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min；

7、呼吸管路带螺旋加热丝，有温度监控功能；

8、具有大、中、小叁种尺寸硅胶(不含乳胶)鼻塞的接头；

9、可接气管插管\气管切开套管接头及面罩接头；

10、界面材质透水不透气；

11、具有管路漏气报警，水罐缺水报警，管路连接报警，查看手册报警等功能；

- 配置要求

- 主机1台；

- 消毒工具套装1套；

- 台车1台；

- 加热管路套装10套；

- 鼻塞大号8套、中号30套、小号10套；

- 空气过滤片2套；