脑氧监测仪参数

- 总体要求

适用范围：用于对脑及其他组织进行连续、无创、实时的氧合代谢和血流动力学多参数联合监测。

二、主要功能和技术参数

- 显示屏不小于12.1英寸；

- 监测通道不小于4通道

★3. 数据采集频率不大于1秒/次；

★4.至少可同屏监测6参数：StO2 ，BVI ， THI ，SPO2 ， ECG ， PR；

5、 StO2 测量范围至少为20%～90%；

6、 BVI测量范围至少为0‰～500‰；

7、THI测量范围至少为0.0g/dl～3.0g/dl；

8、 SPO2测量范围至少为35%～100%；

9、 PR测量范围至少为25bpm～250bpm；

10、 ECG参数符合YY 1079-2008《心电监护仪》的要求；

11. 内部存储数据容量至少为32G，连续测量存储数据≥1000小时；

12、 回顾显示功能：可回顾查看所监测参数趋势图、时间标记和报警事件；

13、数据导出功能：具备USB传输接口，可选择性导出所需测量数据，用配套PC

软件进行阅读分析；

14、至少具有生理报警、技术报警和提示信息三种类型，可任意设置报警上下限

15、电池电量过低会触发高级报警，此时至少能使用15分钟；

16、备用电源：含意外断电保护功能，电池在满电状态下工作时间≥3小时；

17、在测量模式下可快速标注临床事件

三、配置要求（单台设备）

1. 可重复使用组织血氧传感器2套；

2. 脉搏氧传感器1套；

3. 心电导联线（5导）1套；

4. 专用仪器台车（含专用工具1套）1台；