等离子空气消毒器参数

- 总体要求

适用范围：用于室内空气消毒，可杀灭空气中的细菌，并能同时去除空气中的PM2.5、甲醛、苯、TVOC等有害物质，可人机共存。

- 主要功能和技术参数

- 实验室条件下，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90%；

- 具有等离子故障自动监测功能；

- 具有工作时间自动累计功能；

- 具有风速调节功能；

- 适用于100立方米以上的空间使用；

- 高风速消毒时间可持续90分钟及以上；

- 循环风量≥900m3/h;

- 噪音<55db;

- 等离子浓度：移动式为5.57*1017-5.7*1018，壁挂式为6.02*1017-3.41*1018；

- 工作环境臭氧量≤0.02mg/m3;

- 等离子体发生器有效工作时间≥15000小时；

- 配置要求

1、主机1台