床单位消毒器参数

一、适用范围

用于医院对被褥、枕芯、床垫、浴巾及衣物等的消毒，可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等。

二、主要功能和技术参数

1、开机完成1个消毒周期，对于放置于床单位密封袋内棉被上污染的载体布片上的黄金葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌（8099）的杀灭对数值均≥3.00，对放置于床单位密封袋内棉被上的污染床单的自然菌杀灭对数值≥1.00；

2、臭氧产量至少为3504mg/小时；

3、臭氧发生器寿命≥15000小时；

4、紫外线灯寿命≥2000小时；

5、臭氧泄漏量＜0.1mg/m³；

6、采用无油真空泵，抽空床带内空气，使臭氧完全进入棉絮等物品内部进行消毒；

7、抽空床袋内空气时，经紫外线灯管消毒后排出；

8、消毒过程微电脑控制，有多种工作模式可选；

9、具有臭氧累计工作时间及灯管累计时间功能；

10、具有臭氧自动故障检测功能及紫外线灯管故障检测功能；

三、配置要求（单台设备）

1、主机1台；

2、床袋子1个，床罩子1个，一次性床袋子40个；

3、电源线1根；