脑电系统参数

- 总体要求

适用范围：用于测量在含有信息刺激诱发下的大脑生物电位，对患者进行大脑认知功能的辅助诊断。

- 主要功能和技术参数

★1、至少为数字32通道放大器，其中脑电通道24个，专用其他参数监测通道8个（可测双极输入端，可采集眼电、心电、下颌肌电等），另有接地通道2个、参考通道2个；

- 计算机系统至少为Intel i5 3G CPU、8G内存，256G+1T硬盘，23英寸液晶显示器，Windows 10 64位及以上操作系统；

- 时间常数至少有0.0106s、0.0159s、0.1592s、1.5915s可调，最大允许误差±20%；

4、幅频特性：(1～120)Hz（不包括50Hz），最大允许误差+5%～-30%；

★5、噪声电平不大于1μV（峰峰值）；

★6、共模抑制比：输入频率10Hz时，各道不小于120dB；输入频率60Hz时，各道不小于115dB；

7、至少可在下列灵敏度内切换：1µV/mm、10µV/mm和50µV/mm；最大允许误差±5%；

8、低通滤波：截止频率10Hz、15Hz、20Hz、25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、50Hz、60Hz、70Hz、100Hz可调，应符合A0.9Fc≥0.7A10≥A1.1Fc的要求；

★9、输入阻抗：对于10Hz正弦波信号，各道>120MΩ（差模）；

10、输入范围至少为-200mV～＋200mV；

★11、按键响应时间小于1s；

★12、数模转换24bit；

13、采样精度0.02μV；

14、采样频率：每通道最大2kHz；

15、高通滤波至少有0.01Hz、0.016Hz、0.02Hz、0.16Hz、0.3Hz、0.5Hz、1Hz、1.6Hz、2Hz、3Hz、5Hz可选；

★17、具有常规脑电/视频脑电/视频脑功能/事件相关电位等多种检测模式，可自由切换。

18、可进行数据的离线回放。

19、可进行在线阻抗监测和离线阻抗检测。

★20、信号质量监测：从原始信号的频域上多维度分析信号质量，医护人员可以直观的从各导联信号质量的颜色标记了解实时的信号质量情况；

21、系统断电重启后，断电前数据不丢失；

22、脑电测量具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息；

23、可智能自动显示各个通道的波幅、潜伏期的数据，并可进行手动测量；

24、可进行多个同步信号（不仅限于靶和非靶）的波幅、潜伏期等的比较、分析；

★25、可显示各个同步信号的脑地形图；

★26、可显示全部通道波形的缩略分布图；

27、视频控制、记录和回放：可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位；

★28、可自动识别视频中的运动，辅助医生查看；

★29、趋势图计算与显示：可在采集与回放过程中，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并通过趋势图进行时域脑电的定位；

★30、具有电位地形图的计算与显示功能；

★31、具有功率地形图的计算与显示功能；

32、可与TMS（经颅磁刺激）设备联用，同步采集经颅磁刺激下脑电数据；

33、电极系统直接支持与TMS设备同步采集，无需更换电极；

三、配置要求（单台设备）

1、电脑1套；

2、设备主机1套

3、头盒连接电缆；

4、网络摄像头1套；

5、事件按键1个；

6、台车1套；

7、医用事件相关电位仪软件1套；

8、脑电帽1套；

9、导电膏及磨砂导电膏1套；