浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：32导视频脑电图仪

使用部门：神经内科、康复科（莫干山院区）

基本要求 1、数量：7套。

主要功能及参数 一、软件系统功能描述 1.1中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择； ★1.2ECG滤波功能：在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，并有自动和手动滤除功能，提供功能截图证明； 1.3肌电滤波：50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除此之外由于病人紧张等引出的肌电干扰； 1.4专用参考电极：多种专用参考电极可随时切换，方式最少包括：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式； 1.5 8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围，提供软件截图证明； 1.6动态地形图：在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况； 1.7三维地形图：三维电压地形图快速分析，显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位，提供软件截图证明； 1.8中文自动报告：病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印； 1.9波形局部放大和自动测量：对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值； 1.10自动剪辑：可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件； 1.11头部蒙太奇示图：可显示蒙太奇示图； 1.12自动备份：可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失； 二、放大器技术参数 2.1放大器接口：采用高速USB接口与主机连接或万兆光纤通讯； ★2.2放大器供电模式：采用USB接口于主机相连，数据传输与供电采用同一个USB接口，不需要独立供电，减少交流干扰,提供检测报告图片证明； ▲2.3 EEG导联≥32导； 2.4 导联需包含：包含DC输入4导，SpO21导，CO2 1导，呼吸3导，多用途DC输入4导； 2.5输入漏电流：≤5nA； 2.6极化电压：≤±350mV； 2.7输入阻抗：≥120MΩ； 2.8峰峰值噪声：≤1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）； 2.9共模抑制比：≥120dB ； 2.10低频滤波：0.08～158 HZ； 2.11高频滤波：15～300HZ，分频斜率:-18dB/oct； 2.12A/D转换：≥18bit； 2.13采样频率：100，200，500，1000Hz可调； 2.14ＡＣ滤波:50Hz、60Hz切换, 衰减1/25以上； 2.15采样方式：所有电极同步采样。(硬件同步)； 2.16灵敏度：EEG输入: 0～200 uV/mm；DC 输入: 0～200mV/mm； 2.17预置蒙太奇：36套导联组合； 三，脑电同步视频参数 3.1视频同步采集回放软件； 3.2高分辨率：≥1920★1080P； 3.3日夜自动转换； 3.4 ≥23倍光学变焦 [f=3.5mm~98mm，F1.5(广角)，F3.4（远景）]； 3.5数字防抖功能； 3.6超强光抑制功能； 四、闪光刺激装置参数 ★4.1独立强闪光刺激电源,12焦耳能量强度,提供检测报告截图证明； 4.2气体闪光刺激器； 4.3闪光强度：≥4.0 lx或同等效果； 4.4闪光模式：自动，手动可调；

主要配置及附件 1、每套标准配置： 1.1 DELL专业级高速计算机1套（≥2.8GHz主频，内存≥8G，硬盘≥8T，Win10专业版操作系统，内置高速网卡）；隔离净化电源装置1台；19寸液晶彩色显示器1台；数字化智能型电极输入盒JE-921A1个；脑电盘状电极64根；脑电膏180g 1盒；标记控制线（病人自主加入标记）1条；电源线和地线各1条；脑电系统软件（脑电采集、回放）1套；EEG软件 1套；脑电地形图分析软件1套；仪器推车 1台；脑电图闪光灯LS-703A 1套；高清摄像头像素1920★1080（4倍光学变焦、16倍数字变焦）1套； 2、其他配置要求： 2.1激光打印机共5台； 2.2提供跨院区看图解决方案； 2.3其中四套还需配置：1套存储量不少于200T的服务器，1套呼叫对讲系统，设备组网、2套读图工作站； 2.4其中三套还需配置：脑功能检测、事件相关电位检测功能，1套读图工作站 。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。