脑电图仪参数

一、总体要求

适用范围：适用于患者脑电信号采集。

二、主要功能和技术参数

1、★传输方式：采用无线蓝牙方式传输数据；

2、至少具有20通道，包含16通道常规脑电通道，另配有4个多用途通道，可实现中央顶导联、蝶骨电极、心电、眼动、肌电等功能；

3、具有电极脱落实时监测功能；

4、脑电放大盒采用干电池直流供电方式；

5、★数据共享：监测病例通过网络共享，由一位医师即可查看多个病房的病例数据；

6、导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式；

7、事件标记：采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验；

8、具有自定标校准功能；

9、具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求；

10、具备棘波检索功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断；

11、可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图和地形图能量图谱；

12、★实时脑功能频谱定量分析：具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、状态熵、反应熵等，通过量化数据反映患者脑功能状态；

13、★具有实时振幅整合脑电分析功能，能帮助医护人员在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况；

14、具有多档位倍速播放功能；

15、支持病例数据剪辑功能；

16、所有脑电病例支持国际EDF标准数据格式转化功能；

17、屏幕不小于27寸宽屏；

18、可实现跨院区网络读图；

19、电压至少可测25μV/cm、50μV/cm、100μV/cm、200μV/cm误差≤±5%

20、时间常数：0.1s、0.2s、0.3s误差≤±20%；0.03s误差≤±40%

21、噪声电平：≤2μVp-p(0.3μV rms)

22、共模抑制比：≥105dB，实际检测结果为114dB

23、★幅频特性：0.1Hz～100Hz  -30% ≤误差≤+5%

24、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%

25、输入阻抗：≥3000MΩ

26、灵敏度：10μV/cm ～ 1600μV/cm分18档可调,误差不超过±5%

27、走纸速度：0.1cm/s ～ 10cm/s分10档可调

28、采集频率：128Hz、256Hz、512Hz可调

29、采样分辨率：24bit

30、低通滤波：5Hz ～ 120Hz分12档可调

31、接口技术：USB 2.0接口技术,传输速率480Mb(/12Mb)/s

三、配置要求

1、图文工作站：HP品牌1套

2、液晶显示器1台；

3、惠普激光打印机1台；

4、鳄鱼夹电极线48条；

5、专用操作台及文档附件1套

6、专用电极线系统部分 1套

7、无线蓝牙脑电放大盒 1个