浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

设备名称：悬吊式数字化X线摄像系统

使用部门：放射科（湖滨院区）

基本要求 - 数量：1套； - 用途：适用于全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

主要功能及参数 1、主要功能要求： ▲1.1 双板悬吊结构，双板探测器配置；适用于全身各部位、各体位、各角度的拍片检查； 1.2 具备完善的图像后处理功能，可进行存储、传输等系列功能，满足儿童专科医院的需求； 2、主要技术规格和参数： 2.1 X线球管； 2.1.1 阳极热容量≥300kHU； 2.1.2 最高管电压≥150kV； 2.1.3 焦点尺寸≤0.6/1.2 mm； 2.1.4 球管与双探测器均具有同步跟踪功能，且限束器能根据APR选择部位自动调整照射野野大小； 2.2 高压发生器： 2.2.1 逆变频率≥450kHz； 2.2.2 输出功率≥80kW； 2.2.3最大管电流≥800mA； 2.2.4 最短曝光时间≤1ms； 2.2.5 最小电流时间积≤0.1mAs； 2.3 平板探测器：采用碘化铯非晶硅或更高材质； 2.3.1 平板结构：整板无拼接； ▲2.3.2 平板组合：两块无线式平板探测器，尺寸为：17”×17”； 2.3.3 平板有效像素≥900万； 2.3.4 像素尺寸≤125μm； ★2.3.5平板探测器最大空间分辨率≥3.7lp/mm； 2.3.6 具有与我院内其它同品牌DR设备共享功能； 2.3.7 移动式平板充电方式：无需拆卸电池即可充电； 2.3.8 平板探测器DQE≥70%； 2.4 机架: 采用悬吊式球管机架结构； 2.4.1 球管升降行程≥1100mm； 2.4.2 立式平板探测器旋转≥100°； 2.4.3 床下平板探测器覆盖范围≥1000mm； 2.4.4 床体结构为电动升降式浮动平床； ★2.4.4.1 床面最低高度≤53cm； 2.4.4.2 床面纵向浮动范围：≥±12cm； 2.4.4.3 床体承重：≥250kg； 2.4.4.4 平板托盘运动范围：≥670mm； 2.4.6 探测器的升降运动同时具备电机驱动及手动控制； 2.4.7 配置原厂无线射频遥控器，可控制机架运动及限束器； 2.4.8 滤线栅类型：会聚、静止滤线栅； 2.4.9 栅密度：≥40l/cm； 2.5 图像采集工作站： 2.5.1 Windows操作系统，中文操作界面，CPU≥3.0GHz，内存≥8GB，硬盘≥1T； ★2.5.2 采集工作站显示屏≥23寸，屏幕具有多个界面同屏显示功能，屏幕分辨率≥1920x1080； 2.5.3 注册管理：具备本地注册、远程注册、急诊/体检注册等功能； 2.5.4 图像处理：检查部位自动优化、组织均衡、自动图像对比增强、自动图像剪裁、自动加入标记； 2.5.5 检查管理：曝光设置，解剖程序选择，年龄程序选择，手动拍片条件选择； 2.5.6 图像管理：具有图像缩放、病人数据保护，自动图像范围探测及修整功能；灰度转换、滤波、增强、翻转、排版打印； 2.5.7 具备图像资料删除原因统计功能； 2.5.8 具有图像测量、图像输出、DICOM协议功能。支持文件分享功能，图像和视频文件可以直接从app分享到微信群或朋友圈，并可在微信中，通过转发链接直接查看DR图像； ★2.5.9 具有儿童专用摄影模式：根据不同年龄段预设拍摄参数； 2.6 可配置自动跟踪防护屏：可根据投照位置，自动跟随平板探测器或x线管，达到保护非投照部位的功能效果； 2.7 可配置长骨拼接功能，一次操作即可完成多幅图像的采集及拼接工作。

主要附件及配置 - 高压发生器1台，X射线管组件1套，自动限束器1个，平板探测器2块（17英寸★17英寸）2块，防散射滤线栅2块，X射线管支撑装置1套，探测器支撑装置1套，无线射频遥控器1个，固定式患者台1套，图像采集工作站（含显示器和软件）1套，悬吊式天轨组件1套，平板探测器共享功能包1套，远程维护服务包1套，儿童专业摄影模式服务包1套，长骨拼接功能，自动跟踪防护屏1套； - 专业显示器6台，配套电脑6台，铅衣6件； - 其他优惠方案。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，终身维修，维修12小时内反应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级； - 制造商在浙江省内具有售后服务网点，厂家提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析； - 交货期：合同签订后1周内。