浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：体外生命支持系统（ECMO）

使用部门：体外循环 （滨江院区）

基本要求 - 数量：1批； 2、用途：用于呼吸支衰竭或循环衰竭的生命抢救与支持。

主要功能及参数 1、离心泵系统： ★1.1要求离心泵基座和显示屏一体化，整体设计轻巧，便于临床操作和患者转运； 1.2可提供2种工作模式：LPM流量模式和RPM转速模式； ★1.3离心泵最大转速范围：≥5000转/分钟； 1.4离心泵流量范围：0～9升/分钟； ★1.5离心泵要求既可独立使用，也可整合到心肺机上使用； 1.6离心泵头工作原理：磁悬浮驱动，离心泵头无金属轴承； 1.7离心泵驱动器需集成流量监测和气泡监测功能； 1.8要求离心泵具备应急手摇驱动装置，且具备LED转速显示； 1.9内置后备电池，保证断电情况下，运转时间≥90分钟； 2、空氧混合器： 2.1 能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给； 2.2 FiO2：21%～100%； 2.3 配置氧气和空气高压供气管道； 3、具备适用于儿童的配套耗材，要求： ★3.1能够提供完整的肝素涂层套包（含氧合器、离心泵头和连接管路的整体套包），经过国家药监局（NMPA）批准单个套包可连续使用时间≥9天，提供中文说明书证明； 氧合器采用聚甲基戊烯材料，并具有含肝素的生物涂层； 氧合器血流量范围：0.5～7升/分钟； 氧合器膜面积：≥1.8平方米； 氧合器预充容量：≤250ml； 离心泵头内无金属轴承，预充容量≤35ml； 离心泵头表面积：≤190平方厘米； 预连接管路：含肝素的生物涂层，直径3∕8英寸； 4.、水箱： 4.1水箱容积小、恒温效果好； 4.2水箱温度范围：35℃～39℃； 4.3具备检测和报警功能； 5、架车： 5.1不锈钢车体，可方便移动； 5.2能安全放置离心泵、ECMO水箱、氧气瓶等设备及其辅助配套设备。

主要配置及附件 1、离心泵系统（含紧急手摇柄，电池）1套，空氧混合器1套(含高压供气管及终端），医用物理升降温仪（ECMO专用水箱），台车1台，ACT仪，挂钩1套; 2、其他优惠方式。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。