浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称：彩色多普勒术中超声诊断仪

使用科室： 手术室（滨江院区）

基本要求 - 数量：1套； 2、用途：肝胆胰外科、术中、介入等方面的临床诊断和示教工作。

主要功能及参数 1、系统功能： 1.1 ≥21.5英寸高分辨率低反射型液晶监视器； 1.2二维灰阶成像部件； 1.3彩色多普勒超声波诊断部件； 1.4能量多普勒超声波诊断部件； 1.5频谱多普勒显示及分析系统； 1.6空间复合成像（支持部分线阵及凸阵探头，复合角度可调）； 1.7谐波成像单元： 1.7.1具备纯净组织谐波； 1.7.2具备宽带组织谐波； ★1.8 e-flow 高精细微血管血流成像单元； 1.9具备一键自动优化功能； 1.10具备多普勒角度自动校正功能； 1.11实时二同步/三同步能力； 1.12实时多普勒自动描记：可实时自动检测和勾勒频谱多普勒，并实时在屏幕上显示多种参 数数据； ★1.13二维和彩色多普勒实时同屏双幅动态显示； 1.14 二维和彩色多普勒实时双幅显示穿刺引导线； 1.15穿刺针增强显示功能； 1.16图像局部放大功能，包括静态放大和动态放大，中心放大和局部放大； 1.17 具备自适应图像处理技术AIP ； 1.18具备精细图像处理技术SIP； 1.19具备梯形成像功能； 1.20具备实时双幅显示二维图像和慢放图像功能； 2、图像存储与（电影）回放重现单元：超声图像静态、动态存储，能以鼠标调用； 3、输入/输出信号： 3.1 输入：专用HDMI端对端输入端口； 3.2 输出：HDMI输出端口； 4、图像管理与记录装置 4.1 超声图像存档与病案管理； 4.2 USB接口和SD卡； ★5、造影谐波成像技术：同步显示常规二维成像和对比造影成像，造影谐波全程聚焦技术； 6、主要技术参数： 6.1系统通用规格： 6.1.1监视器：≥21.5英寸高分辨率低反射型彩色液晶显示器； 6.1.1.1立柱式机身，监视器和主机可分离，实时传输，支持无线WI-FI和蓝牙； 6.1.1.2监视器分辨率≥1920×1080； 6.1.1.3封闭式操作面板，防液体泼溅，可使用 70%乙醇擦拭； 6.1.2探头接口≥3个，并激活可互换通用； ▲6.2可用于儿童专科的外科、术中、介入等方面的超声观察，具有配套的探头； 6.2.1腹腔镜术中探头：线阵设计，频率2.0～13.0MHz，视野≥36mm，四方向弯曲，支持梯形扩展和造影； 6.2.2开腹探头：指夹式设计，超宽频术中探头，5.0～10.0MHz，曲率半径20R，扫查角度≥60度，用于开腹手术进行术中引导，支持造影； 6.2.3腹部探头：频率1～5MHz； 6.3 灰阶显像主要参数： ★ 6.3.1 最大扫描深度：≥40cm； 6.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，A/D≥14bit； 6.3.3回放重现：灰阶图像回放≥10000帧； 6.3.4具有横向增益调节≥4档； 6.4 频谱多普勒： 6.4.1方式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF； 6.4.2最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号）； 6.4.3多普勒自动描记：实时自动描记和冻结后自动描记两种方式； 6.4.4自动角度校正功能； 6.5 彩色多普勒： 6.5.1 显示方式：速度显示、方差显示、速度方差显示； 6.5.2 fine-flow 高精细血流成像； 6.5.3 二维/彩色实时同屏双幅显示； 6.6 超声功率输出调节：B/M/PWD/彩色多普勒输出功率可调； 6.7 数字化图像管理与记录装置； 6.8 说明书显示：可通过PDF查看器在主机显示器上显示； 6.9 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在普通PC机上直接观看图像；

主要配置及附件 - 主机1台，台车1台，凸阵探头1个，高频线阵探头1个，低频线阵探头1个，腹腔镜探头（小儿）1个，术中腔内探头1个，耦合剂2支； - 其他优惠方案。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。