一氧化氮治疗仪参数

- 总体要求

适用范围：适用于辅助治疗成人及小儿肺动脉高压症，须与呼吸机联用，不可单独使用。

二、主要功能和技术参数

★1、设备可即时生产一氧化氮(NO)气体，无需储气钢瓶；

★2、采用电化学催化法产生一氧化氮；

3、NO 输出浓度及步长至少为0~200ppm，步长为1ppm。

4、NO输出浓度精准度:当1ppm≤NO输出浓度≤4ppm，误差不超过士0.8ppm:当5ppm≤NO输出浓度≤200ppm，误差不超过士2ppm或者士10%(取其大者)；

★5、使用质量流量传感器，每秒钟支持采样至少 250次；

6、可监测NO、NO2和02的浓度；

7、NO浓度监测范围及精准度:0ppm~200ppm，误差不超过读数的士4%或士1ppm(取其大者)；

8、NO 浓度监测分辨率:监测浓度<100pp 辨率为至少为0.1ppm，监测浓度范围在100ppm~200ppm时，分辨率至少为 1ppm；

9、NO2浓度监测范围及精准度:0～50ppm，误差不超过读数的±4%或±1ppm（取其大者）；

10、NO2 浓度监测分辨率:分辨率至少为 0.1ppm；

11、用户可设置NO2 浓度监测最高报警限；

12、02 浓度监测范围及精准度:监测浓度范围18%～100%,误差不超过±3%；

13、02 浓度监测分辨率:分辨率 1%；

14、各参数监测模块的响应时间:

NO:≤15s(2.5m采样管)

NO2:≤50s(2.5m采样管)

02:≤15s(2.5m采样管)

★15、监测模块传感器类型至少有:电化学传感器，含NO传感器、NO2传感器和02 传感器；

16、报警级别:分为高、中、低三挡，支持至少2种形式的报警；

- 报警控制:仪器支持用户对各参数(NONO202)报警限进行设置；

- 主屏幕显示:

★18.1、液晶显示屏可实时显示 NO、NO2和02的浓度，当上述各浓度超过设定的允许偏差值后，一起会发出警报信息；

18.2、液晶显示屏可显示微释控反应体的剩余寿命百分比，当达到使用寿命时，会提示用户更换新的微释控反应体；

19、打开电源到规定工作性能的时间:普通模式:3~5 min，紧急模式:1min；

20、内置锂电池，可在断电情况下提供不低于30min的正常运行时间；

21、具有数据导出功能；

三、配置要求（单台设备）

1、主机1台；

2、微释控反应体1个；

3、空气管路1套；

4、流量监测模块数据线1个；

5、电源适配器1个；