浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

项目名称： CRRT（新生儿型）

使用科室：CICU

基本要求 - 数量：1台； 2、用途：用于新生儿及各年龄段儿童患儿的血液净化和血浆净化治疗。

主要功能及参数 1、血浆净化治疗模式：血浆吸附（PA）、双重血浆置换（DFPP）、细胞净化（LCAP）、单重血浆置换（PE）； 2、血液净化治疗模式：血液灌流（HA）、持续徐缓式血液滤过（CVVH）、持续徐缓式血液透析（CVVHD）、持续徐缓式血液透析滤过（CVVHDF）、持续缓慢超滤（SCUF）； ★3、所有模式的耗材齐备，并具有新生儿专用配套耗材； 4、血泵： 4.1类型：柱管道泵； 4.2管道安装 定子可动方式(与泵盖联动）； 4.3流量范围1～400mL/min(CRRT)； 4.4流量范围1～200mL/min(血液净化)； 5、分离泵/滤过泵（FP) 5.1分离泵/滤过泵（FP) ，类型：滚柱管道泵； 5.2管道安装 定子可动方式(与泵盖联动）； 5.3流量范围0.01～12.00L/h； 6、弃液泵/透析泵(DP) 6.1弃液泵/透析泵(DP)， 类型：滚柱管道泵； 6.2管道安装 定子可动方式(与泵盖联动)； 6.3流量范围：0.01～10.00L/h； 7、返浆泵/补液泵(RP) 7.1返浆泵/补液泵(RP) 类型 滚柱管道泵； 7.2管道安装 定子可动方式(与泵盖联动）； 7.3流量范围0.01-10.00L/h； 8、注射泵 8.1适用注射器20、30和50mL注射器； 8.2流量控制范围0.1～15.0mL/h； 8.3快送时流量0.1mL/s以上； 9、管路安装：采用一体式管路，动静脉管路可同时安装上机，保证所有气泡检测器的正确定位。安装管路的平均用时5分钟； 10、气泡检测器检测灵敏度 0.1mL以上（血泵流速：100mL/min)； 11、具有血液检测器，液空检测器和漏血检测器； 12、压力检测器：可监测脱血压、入口压、静脉压、滤过压、二次膜压等，范围：-500～500mmHg； 13、压力自动追踪功能：可设定静脉压等压力的上下限报警范围，此时根据测得的压力值报警范围将自动更新。当管路内发生压力异常时，及时报警； 14、具有双路加温器：设定温度范围35～40℃（面板表面温度），通过加温面板进行单面加温； 15、加温器功能：当装置处于DFPP,PA治疗模式时，2级膜/吸附柱的入口与出口同时得到加温，当装置处于CRRT治疗模式时，可对透析液和补液进行加温； 16、重量计：额定重量≥3㎏，将滤过、透析液、补液的各个计量器一体化； 17、脱水控制系统：将滤过、透析液、补液隔离到计量室，并对其3液的总和进行“总和平衡式”测量； 18、脱水精度：24小时内脱水误差在0.5%以内； 19、治疗液更换系统：不用中断治疗即可进行治疗液更换； 20、导航功能：采用LED触摸式导航屏幕全方位支持治疗。全程指导管路安装及下机回收。治疗中发生异常时，从报警提示到具体的报警处理方式，提供简单易懂的说明及对策； 21、稀释模式：前稀释或后稀释； 22、具备蓄电池：停电时可运转血液泵约≥15分钟。

主要配置及附件 主机1台，2次膜固定器1个，托盘1个，其他附件1套。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，维修24小时内响应，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。