浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

设备名称： 新生儿转运系统

来源：医务科

基本要求 - 数量：1套； - 用途：用于危重新生儿患者的转运及生命支持。

主要功能及参数 1、新生儿转运系统必须包含担架车、新生儿培养箱、呼吸机、湿化器、监护仪、注射泵、低压吸引器等设备； 2、担架车功能参数： 2.1 整体采用高强度合金材料，牢固耐用，担架车自重≤40kg； 2.2 采用荧光醒目警示色设计，夜间可见，并便于清洗，床体可耐高压水枪冲洗； 2.3 基座采用X型结构及防震设计，具有与担架床体等长的主梁设计； 2.4 担架高度多级可调，升降幅度34-95m之间，装载位置提升高度多级可调，可单人脚端及侧向调整担架车高度； 2.5 担架脚端具有牵拉把手，配有脚撑，脚端背板可抬升≥14°； 2.6 装载轮端部分可分向下、向上折叠，调节角度≥90度，满足狭小空间操作； 2.7 担架床最大长度≥200cm；担架变位最小长度≤160cm；床宽≤60cm； 2.8 担架承重≥290公斤； 3、新生儿培养箱功能参数： 3.1 具有箱温和肤温两种温度控制模式； 3.2 具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示； 3.3 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式（AC220V/DC12V/DC24V）,可连接车载电源； 3.4 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出； 3.5 具有供氧装置； 3.6 培养箱电源模块、能耗、蓄电池搭配设计合理，蓄电池充满后独立供电时间≥90min； 3.7 箱温控制范围25℃～37℃； 3.8 肤温控制范围34℃～37℃； 3.9 升温时间：≤30min； 3.10 培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1℃； 3.11 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ ； 3.12 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃； 3.13 皮肤温度传感器精度：≤±0.2℃ ； 3.14 婴儿舱内噪声：≤52dB； 3.15 提供多种故障报警，包括断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等； 4、呼吸机功能参数： 4.1 适用于新生儿； 4.2 使用高压或低压氧源，涡轮供气，涡轮静音设计最大持续流速≥35L/min； 4.3 提供触摸屏、手动旋钮两种操作方式，重量≤5kg，采用近端流速传感器； 4.4 提供多种通气模式，包括SCMV、SIMV,、PCV、P-SIMV、CPAP、NCPAP； 4.5 电池时间≥4小时；可手动呼吸；具有智能窒息后备通气；具有自动响应各种漏气和适应所有模式下的触发灵敏度；USB接口数据输出及导入；自动识别吸痰过程，自动辅助吸痰操作； 4.6 频率：1-80次/分钟； 4.7 潮气量/目标潮气量：2-300ml； 4.8 PEEP/CPAP，Plow：3-25cmH2O； 4.9 吸气时间：0.1-12s（SIMV模式下可调）； 4.10 峰流速：0-40l/min； 4.11 流速触发灵敏度：0.1-5l/min； 4.12 压力控制/压力支持：0-45cmH2O； 4.13 呼气切换灵敏度：5-70%吸气峰流速可调； 4.14 提供压力参数：压力：峰压，平均压，平台压，PEEP/CPAP； 4.15 提供流速参数：吸气峰流速，呼气峰流速； 4.16 提供容量参数：呼出潮气量, 呼出分钟通气量，漏气量； 4.17 提供时间参数：吸气时间，呼气时间，I:E，总呼吸频率，自主呼吸频率； 4.18 提供肺功能参数：吸气阻力，静态顺应性，AutoPEEP，呼气时间常数，浅快呼吸指数，压力时间乘积，P0.1； 4.19 提供特殊肺功能图形显示：主呼吸状态,直观,准确; 还有脱机指示窗口组合若干脱机参数,用户可自定义范围值,当病人实际参数符合脱机范围后,呼吸会开始计时,提示使用者脱机时机； 4.20 提供可调报警：低/高分钟通气量，低/高呼吸频率，低/高压力，低/高潮气量，低/高O2浓度，窒息时间； 4.21 提供其他错误/故障报警：氧电池、管路脱落、PEEP丢失、呼气端阻塞、压力未释放、压力限制、电源、电池、气源等； 5、湿化器功能参数： 5.1 配合呼吸机使用，能为患者提供充分湿化的新鲜气体； 5.2 提供加热板、加热丝双路加热，有创模式水罐出气口：35.5-42℃，气道端：35-40℃；无创模式水罐出气口：31-36℃，气道端：28-34℃； 5.3 加热板具有温度过高切断功能； 5.4 温控范围10-70℃，精确度≤±0.3℃； 5.5 提供高低温报警，高温度警报：显示温度为41℃或气道端温度超过43℃时即发出音响警报；低温度警报：处于34.5℃时每隔60分钟音响警报一次，处于29.5℃时每隔10分钟音响警报一次；提供其他故障报警（包括加热丝断开、温度传感器故障、缺水等等），警报音响≥50dB； 6、监护仪功能参数： 6.1 适用于新生儿，可监测3导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； 6.2 支持显示PI血氧灌注指数，并提供PI过低报警，有效反映血氧灌注情况； 6.3无创血压测量功能，提供手动，自动和连续三种测量模式； 6.4 NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性； 6.5 配CCHD新生儿危重先心病筛查临床辅助应用功能； 6.6 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s； 6.7 支持窒息唤醒功能，采用振动刺激的方式唤醒新生儿，帮助新生儿脱离窒息危险； 6.8 提供8寸或10寸显示屏，亮度自动调节，具有智能光控功能； 6.9 内置锂电池，支持监护仪工作时间≥5小时； 7、低负压吸引器功能参数： 7.1 负压调节范围：2-20kpa； 7.2 瞬时抽气速率：≥4.5L/min； 7.4 工作噪声：≤55dB（A）； 7.4 吸引瓶容量：750-1000ml； 8注射泵功能参数： 8.1 速率设置: 0.01-999.9毫升/小时,增量为0.01ml； 8.2 预置液体量: 0.1ml-9999ml； 8.3 输液精度: ± 2%，依据 EC/EN 60601-2-24 (GB9706.27)； 8.4 配置彩色液晶屏，视角≥80。； 8.5 电池续航时间：采用50ml注射器且速度为5ml/h情况下≥8小时； 9、UPS功能参数： 9.1 电压范围145V-275VC，频率范围：40Hz-70Hz； 9.2 相位：单相接地式； 9.3 电压稳定率：≤±1%； 9.4 功率因数：≥0.99@220-230VAC（输入电压）； 9.5 同步范围：默认输出50Hz，输入在47-53Hz，输出随市电； 9.6 充电时间：4小时到90%容量（内接电池）； 9.7 容量：≥1000VA/800w； 9.8 噪音：≤45分贝； 10、提供吸氧终端； 11、生命支持类设备可以接入5G院前急救系统，其中必须包括呼吸机及监护仪； 12、转运系统可与120轨道接驳； 13、120急救车舱内参考尺寸：2700*1650*1680（长*高*宽）。

主要配置及附件 1、新生儿培养箱1台（含备用电池），多功能插座1个，氧气瓶2个，UPS1个，担架车1套（含车载固定装置），呼吸机1台（含新生儿重复性回路2套、湿化罐1个），湿化器1台（含加热丝），监护仪1台，低压吸引器1台，注射泵1台； 2、早产儿复苏品囊面罩、足月儿复苏皮囊面罩、新生儿复苏品囊各2套； 3、喉镜1套，含00号镜片、0号镜片及1号镜片各2个； 4、气管插管芯2根，带针胸腔穿刺管1根（4mm12Fr）*170mm； 5、血管钳（直）2个； 6、急救拉杆箱1只。

售后服务要求 - 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明； - 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训； - 保修期2年，终身维修，维修24小时内反应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级； - 交货期：合同签订后1周内。