监护仪参数

- 总体要求

适用范围：用于在医疗环境中对患者的多种生理参数进行监护，适用于成人、小儿和新生儿。

- 主要功能和技术参数

- ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示；

- 屏幕采用最新电容屏非电阻屏，可支持亮度自动调节；

3、配置3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数监测等；

4、心电监护支持心率、ST段测量、心律失常分析、QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；

5、支持多种心律失常分析,包括房颤分析；

6、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s；

7、QT和QTc实时监测参数测量范围至少为200～800 ms；

8、无创血压具有手动、自动、连续和序列等多种测量模式，并提供24小时血压统计结果；

9、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg；

10、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

11、具有静脉穿刺辅助功能；

12、ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型；

13、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

14、支持肾功能计算功能；

15、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；

16、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘；

17、支持48小时全息波形的存储与回顾功能；

★18、具有有线和无线联网功能，可连接到中央监护系统，可将数据连接到电子病历中；

19、配备锂电池，并可显示电池的剩余电量等信息；

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台，锂电池1副；

- 原装3/5导心电导联线1副；

- 原装血氧探头2个；

- 原装血压袖带6个（具体型号尺寸视临床需求）；