有创监护仪参数

- 总体要求

适用范围：用于在医疗环境中对患者的多种生理参数进行监护，适用于成人、小儿和新生儿。

- 主要功能和技术参数

- ≥12英寸显示屏，分辨率≥1280 x 800像素。电容触摸屏；

- 监护仪自身集成≥4槽插件箱；

- 可测量心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、双通道有创血压及体温等；

- 可选配EtCO2，RM，C.O.，PiCCO，ScvO2，ICG，BIS/BISx4，EEG，RSO2等参数模块；

- 具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰；

- 心电波速有多种可选；

- 提供多种心率失常事件分析；

- 床旁提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。提供ST段ISO点，J点的手动调节和自动调节，且在ST段模板上显示相对位置；

- 提供起搏信号智能识别。在尚不清楚病人是否佩戴有起搏器的情况下，能够进行自动起搏分析检测；

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值；

- 血氧可显示弱灌注指数（PI）；

- 提供双血氧监测功能；

- NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。在监护界面提供NIBP列表显示。NIBP支持辅助静脉穿刺；

- 支持波形叠加，最大支持10道IBP波形叠加。支持实时PPV测量。支持PAWP手动或自动测量；

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易；

- 具备120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾；

- 48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。监护仪存储48小时全息波形，不需要额外连接外部存储介质；

★18、具有有线和无线联网功能，可连接到中央监护系统，可将数据连接到电子病历中；

19、配备锂电池，并可显示电池的剩余电量等信息；

- 配置要求（单台设备）

- 主机1台，锂电池1副；

- 原装心电导联线1副；

- 原装血氧探头2个；

- 原装血压袖带6个（具体型号尺寸视临床需求）；

- 每3台主机配1个呼末二氧化碳监测模块；