转运监护仪参数

一、总体要求

适用范围：适用于成人、儿童以及婴幼儿的转运监护。

二、主要功能和技术参数

1、可用于救护车，符合欧盟救护车标准；

2、彩色液晶显示屏不小于5.5英寸，分辨率1280 x 720像素；

3、具有智能光感调节屏幕亮度功能及户外模式；

4、锂电池供电，支持至少8小时的持续监测；

5、可同时提供3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压，2通道体温，2通道有创血压等监测；

6、具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。用户可以更改分析导联；

7、提供智能导联脱落功能，能够在第一道ECG波形相关的导联发生脱落，系统会自动切换到其他可用导联重新计算心率和分析心电波形；

8、可以掉电保存120小时的趋势数据，数据可上传至高端监护仪，方便病人转移，实现病人信息的无缝转移；

9、血氧可显示弱灌注指数（PI）；

10、NIBP提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式；

11、不少于120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，不少于4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾；

★12、具有有线和无线联网功能，可连接到中央监护系统，可将数据连接到电子病历中；

三、配置要求（单台设备）

- 主机1台，锂电池1副；

- 原装3/5导心电导联线1副；

- 原装血氧探头2个；

- 原装血压袖带6个（具体型号尺寸视临床需求）；