转运呼吸机参数

产品一（2台）

一、总体要求

适用范围：适用于成人、儿童的转运急救通气。

二、主要功能和技术参数

★1、防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运

2、气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换

3、可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气；

4、大于等于4.3英寸高精度液晶触摸显示屏,实时显示压力柱状图,同时显示监测参数

5、内置电池≥9小时；

6、呼吸模式包括但不限于：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC,SPN-CPAP/NIV等

7、具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率

8、FiO2 40%或者100%；

★9、Vt:100-2000mL,具有BTPS功能和海拔补偿；

10、流速触发，触发灵敏度至少为3-15L/min；

11、最大吸气流量不少于100L/min；

12、呼吸频率 2-50/min；

13、具有多种报警模式；

三、配置要求

1、主机1台；

2、钢瓶2L一套

3、硅胶呼吸管路2套；

4、模拟肺1个。

产品二（2台）

一、总体要求

适用范围：适用于成人、儿童及婴幼儿的转运急救通气。

二、主要功能和技术参数

1、控制方式为气动电控；

2、不小于5.6英寸彩色液晶触屏；

3、可充电锂电池使用时间≥3小时；

4、呼吸模式包括但不限定于：A/C-V、A/C-P、SIMV-V、 SIMV-P、 SPONT、A/C+Sigh、MAN、NIV-CPAP；

5、图形显示波形有压力-时间，流速-时间，容量-时间 ；环图：压力-容积，流速-容积；

6、可监测呼吸频率、自主呼吸频率、吸气潮气量、呼气潮气量、气道峰压力、平均气道压力、呼气末正压等；

7、潮气量范围: 20～2000 mL；

8、呼吸频率A/C-V模式下范围至少为4次/min～80次/min；SIMV-V模式下范围至少为1次/min～40 次/min；

9、氧浓度设置范围：40vol％~100vol％；

10、压力触发范围：-20 cmH2O～0 cmH2O（PEEP以下）；

11、流速触发范围：1～20 L/min；

12、呼气末正压范围：OFF,2～35 cmH2O；

13、压力限制范围：OFF,5～70 cmH2O；

14、屏气时间范围：吸气时间的0～50%；

15、压力支持范围：5～50 cmH2O，控制范围：5～50 cmH2O；

16、CPAP压力范围：OFF,2～20 cmH2O

4.3 有氧浓度报警、分钟通气报警、呼吸频率报警、持续气道压力高报警、潮气量报警及电源相关报警等；

三、配置要求

1、主机1台；

2、流量传感器1个；

3、压力及流量采样管1套；

4、氧传感器1个，氧气高压管1根；

5、泄漏管1个；

6、台车1套；

7、皮囊1个；

8、模拟肺1个

9、重复式呼吸管路2套；

10、湿化器1套。