| 项目名称 |  | 核磁手术专用床系统 |
| --- | --- | --- |
| 使用科室 |  | 手术室 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于复合杂交手术室，与MR联合使用，实现患者在手术室和大型影像设备之间的转运； |  |
| 1.2 | 数量：1套 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 2.1 | 可与多品牌MR设备进行术中对接（包括但不限于GE、PHILIPS、SIEMENS、联影）； |  |
| 2.2 | 无需移动MR检查床和手术床、无需挪动手术患者和改变患者体位，即可实现术中转运； |  |
| 2.3 | 支持神经外科开放性手术患者的术中转运，系统稳定性高，保证患者安全和影像导航精确定位 |  |
| 2.4 | 支持院内各种医疗场景的患者保持体位的转运应用，包括MR、CT、DSA、放疗、PETCT等 |  |
| 2.5 | 转运系统移动床板支持安装多品牌神经外科无磁头架； |  |
| 2.6 | 手术床整张床面支持X射线透射，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒、永不生锈、坚固耐用；支持安装多品牌神经外科金属头架； |  |
| 2.7 | 手术床台面高度调节范围：低位≤600mm，高位≥1270mm；整张台面及边框都采用碳纤维材质，可透射X射线; |  |
| 2.8 | 转运板承重≥200kg； |  |
| 2.9 | 根据医院要求提供完整转运方案； |  |
| 三 | 主要配置及附件（主机及主要附件都需分项报价） |  |
| 3.1 | 手术床1套 |  |
| 3.2 | 转运床（含转运板、监护仪支架）1套 |  |
| 3.3 | 无磁头架（含牵拉系统）1套 |  |
| 3.4 | 金属头架（含牵拉系统）1套 |  |
| 3.5 | 无磁监护仪1套（含心电、脉搏血氧、无创血压、麻醉气体监测功能） |  |
| 3.6 | 投标商提供的其他优惠方案 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 原厂质保期：3年 |  |