**项目名称：血透室水处理系统维护**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：1套；
2. 用途：金宝血透机水处理系统（WR063+WR0102H）拆装、前处理滤料更换、一级水机反渗透膜更换、病房管路和阀体安装。
 |
|  **主要需求**1、维护内容：1.1前处理罐（1865罐3个）填充物更换，填充物必须达到前处理系统所需的使用要求；1.2 12张床位病房管路新装：1.3 金宝原装反渗透膜3根；2、中标方承担施工过程中产生的人工费用；3、机器更换反渗膜后须提供一份官方或有资质检测第三方的反渗水水质检测报告；4、投标方需提供相关服务资格人员的培训合格证明；5、投标公司需提供技术维护能力的相关文件；6、维护过程中更换的材料均为全新原厂配件，且配件来源及渠道具备合法性。 |
|  **售后服务要求**1. 提供施工资质、材料出厂质检合格证明；
2. 根据医院需求提供相关培训；
3. 保修期1年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应7年；
4. 交货期：合同签订后2个月内。
 |