**总体要求：**

1.所供设备参数和配置符合医院使用需求；

2.设备保修时间≥2年，设备中的锂电池≥5年（如有）；

3.设备运输、安装至正常使用所产生的一切费用由供应商承担；

4.设备如有耗材必须提供耗材价格，医用一次性耗材必须在浙江省药械平台中标或有阳光采购代码；

5.提供设备联网数据接口类型及协议，并协助完成设备与医院网络的互联互通，相关费用由设备供应商承担（如有）；

6.提供设备首次质检、调试、计量等工作（如需）；

7.提供用户操作手册、维修手册、简易操作规程等相关资料；

8.设备软件永久免费升级（如有）；

9.提供必要的人员培训服务（如需）。

**项目1：熏蒸床**

一、主要功能和技术参数：

1、配备液晶显示屏，直观显示治疗时间和实时温度；

2.、熏蒸舱盖采用气弹簧连接；

3、配备大尺寸光疗灯，照射面积大；

4.、配有臭氧消毒系统，避免病人的交叉感染；

5、具备自动进水、水位检测功能。治疗过程中，药液缺少时设备会自动补水；

6.、具有低水位自动报警功能；

7、配有双重温度保护装置，并有声响报警提示；

8.、床面熏蒸区域根据病人的熏蒸部位可自由组合，使药蒸汽集中于熏蒸部位，便于临床治疗；

9、床体上设有圆孔式加药口，便于医护人员加药；

10、具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音；

11、配有送风装置，均衡药蒸汽温度，防止局部温度过高烫伤患者；

12、配置漏电保护开关，确保临床使用安全；

13、床体配有刹车脚轮、移动方便；

14、熏蒸仓内的温度可在35～70℃范围内调节；

15、熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时；

16、熏蒸床的蒸汽发生器容积≥3000ml，最大熏蒸量≥650ml/h；

17、工作噪声：≤65dB。

二、配置要求：

主机1台，1000ml量杯1个。

**项目2：耳鼻喉综合治疗台**

一、主要功能和技术参数：

1、主操作台面：主操作台面为进口优质大理石材质；

2、规格≥740（W）\*551(D)\*800(H)；

3、配进口喷枪：2直1弯3喷枪配置，可拆卸，枪体轻巧，喷雾均匀无滴水现象，不易堵塞；

4、负压吸入系统采用独立的防回流装置，可独立运转和同时运作，噪音≤30分贝；

5、内置式热风机，具有电源安全保护装置；

6、照明灯无热辐射，采用纳米技术的双层隔热玻璃，过滤红外线≥45000Lx；

7、 照明灯带阻力平衡支臂，有防热把手，万向移动任意位置固定（在平衡支臂工作范围内）；

8、液晶触摸式微电脑桌面控制开关；

9、当喷枪复位不当时，控制面板液晶按钮闪烁报警，正压泵停止工作，重新正确复位喷枪，恢复正常工作。防止正压泵长时间工作而烧坏；

10、排污清洁装置：分泌物作收集瓶式处理，废气排放经净化过滤后才可排放。完全遵循世界卫生标准，避免直接排入医院排水系统；主瓶≥2500CC，副瓶≥800CC，保险瓶≥250CC；

11、正压力泵：配进口高质量无油页片式压缩机1台，性能稳定，噪声小，使用寿命长，最高压力≥2.0Kg/cm²以上；

12、负压力泵：配进口高质量无油页片式压缩机1台，最高吸引力≥650mmHg。

二、配置要求：

1、主操作台1台；

2、100mm医用器具容器2个；

3、吸入污物瓶1套；

4、直型喷枪2支，弯型喷枪1支；

5、负压吸引枪1支；

6、加热除雾装置1套；

7、照明灯1套；

8、内置高性能压力泵1台；

9、内置高性能负压泵1台；

10、≥53mm医用药瓶 1个，≥83mm医用药瓶3个；

11、器械盘1副；

12、电动升降病人椅1个；

13、手动升降医生椅1个；

14、设备正常工作需要的其它配件。

**项目3：妇科诊查床**

一、主要功能和技术参数：

1、标准长度：≥144cm；

2、整体宽度：≥65cm；

3、一个电机电动控制调节床体高度≥50～102cm；

4、气压控制手动调节靠背角度≥ 0～80º；

5、座位板固定倾斜角度≥ 5º；

6、脚轮可移动、可回收、可刹车锁定；

7、扶手可拆卸，可万向调节小腿支撑；

8、不锈钢污物盘及漏水管可移动；

9、安全承载重量：≥240Kg；

10、有CE认证及ISO9001/ISO14001认证。

二、配置要求：

1、妇科诊查台主机1台；

2、小腿支撑及夹具1副；

3、可拆卸扶手1副；

4、污物盘1个；

5、纸卷撑1个；

6、脚踏控制器1个；

7、移动诊查凳（原装进口）1个；

8、诊查灯（原装进口）1台；

9、电源连接线1根。