**牙科综合治疗台**

|  |
| --- |
|  **基本要求**1. 数量：2。
2. 用途：用于口腔疾病的检查、诊断和治疗。
 |
|  **主要功能及参数**1、病人椅：\*1.1采用电动液压系统驱动，升降速度可调；1.2采用无缝抗菌皮垫，方便擦拭消毒；1.3可设定自动记忆工作椅位数≥4个，医生位操作面板可控制；1.4双关节头枕，头枕角度高度可调，适合不同体型的病人使用；1.5病人椅可调节高度；左右活动扶手；1.6椅底座采用高强度合金材料，稳定牢固，有自动紧急刹停装置；1.7一体式流线型地箱，水、气、电管、线从地下直接进入病人椅地箱内；2、医生位：2.1下挂式医生治疗台，每个器械挂架可独立调节角度； 2.3宽大工作台面，方便物品的摆放；\*2.4配备手机导管冲洗消毒装置，供水管路具备银离子抗菌作用；2.5配备可蒸汽消毒的三用喷枪；2.6配备手机废油收集及消音装置；2.7手机控制阀达到供水防回吸标准；2.8手机脚控开关可控制手机转速和手机喷雾、单喷气；3、助手位：\*3.1伸缩式助手位，助手位可向医生侧拉伸，含3个器械搁架，器械搁架可独立调节角度，带微动开关，可遥控负压泵开关，并配备限位防撞系统（伸缩杆遇障碍物挤压，椅位停止下降）；3.2一体成形陶瓷漱口盆，可旋转，提供有效的固体分离器；3.3预设注水水量及冲盂时间，也可手动控制；3.4提供吸唾器，吸唾管路及控制阀均可蒸气消毒；\*3.5内置蒸馏水瓶，可为手机及三用喷枪独立供水；4、医生椅：4.1五轮滚动，压缩汽缸升降；4.2椅座高度、靠背高度、靠背倾斜度均可调节；5、助手椅高度可调，移动方便。 |
| **主要配置及附件**1、牙科综合治疗台主机1台，原厂医生座椅1只，医生位三用喷枪1只，4孔硅胶手机管线3根，托盘支架1个，不锈钢托盘2个，漱口盆1个，器械搁架（3孔）1副，强、弱吸唾器1副，助手位三用喷枪1只，脚控开关1个，卤素手术灯1副，洁牙机一套，高速手机2只，低速手机2只（直、弯各1只）；2、卡瓦IP板5块，三用喷枪嘴200只；3、移动光固化灯1台。 |
|  **售后服务要求**1. 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2. 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3. 保修期5年，终身维修，维修24小时响应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级；
4. 交货期：合同签订后1个月内。
 |

备注：\*为重要参数。