机械雾化器3台

一、总体要求

适用范围：可高效控制气溶胶药物输送。

二、主要功能和技术参数

1、可以输送溶液、悬浮液、蛋白质和缩氨酸等；

2、中心孔板直径不大于5毫米，孔板高速振动可产生精细的适于肺内沉积的最佳气溶胶药物颗粒；

3、可以通过接头连接到呼吸机以及脱机、手持面罩，适用于治疗婴儿到成人患者；

4、微粒大小：规格范围不大于6.2µm，平均值不大于3.9µm；

5、气雾输出流速不大于0.24ml/min，每2.0ml药剂喷出1.08ml，3ml药剂的残留量不大于0.1ml；

6、肺沉积不大于17%。

三、配置要求

1、控制器3个；

2、可重复用雾化器装置3套；

3、一次性雾化器装置9套；

4、呼吸机连接管路3套。